# TERMO DE REFERÊNCIA

## DO OBJETO

Contratação de empresa especializada em locação de instrumentais para procedimentos cirúrgicos, acondicionados em caixas cirúrgicas no formato de Containers Rígidos, com composição específica para cada especialidade médica. A locação deverá contemplar manutenção preventiva e corretiva, gestão de ativos do processo e dos instrumentais, e a devida reposição de perdas por quebras ou possíveis extravios para o Hospital.

## DA JUSTIFICATIVA

A proposta de contratação de locação de instrumentais cirúrgicos visa garantir kits completos e em perfeitas condições de uso, assegurando a segurança do paciente, a dignidade dos profissionais de saúde e a otimização de recursos públicos. A realidade atual da instituição é alarmante: instrumentais sofrem desgaste, corrosão (83,14% dos itens avaliados em um estudo), e extravio. Corrosão não é só estética; compromete a esterilização e pode causar infecções. Peças faltantes ou inadequadas (como tesouras sem corte) resultam em cancelamentos de cirurgias, prolongam procedimentos, aumentam riscos e geram frustração para pacientes e equipes.

O sistema de reposição atual, com compras pontuais e licitações falhas, é ineficaz para suprir a demanda. Instrumentais, estão obsoletos e sem os requisitos mínimos para uma esterilização segura, colocando a vida dos pacientes em risco e transformando ferramentas de cura em fontes de ineficiência. A falta de manutenção e reposição adequada compromete inclusive instrumentos especializados vitais para cirurgias de alta complexidade.

A solução proposta de locação é abrangente, incluindo manutenção preventiva e corretiva, e reposição imediata de peças. A adoção de Containers Rígidos, em conformidade com as normas da ANVISA (RDC 36/2013 e 15/2013), garante uma barreira estéril superior, reduz o lixo hospitalar e simplifica o manuseio. Além disso, a iniciativa prevê treinamento contínuo para a equipe e controle para gerenciar artigos, detectar ausências precocemente e melhorar a produtividade.

Em suma, esta contratação representa uma inovação tecnológica e um pilar fundamental para a saúde pública, onde a segurança do paciente e a eficiência operacional convergem. Ao eliminar cancelamentos de cirurgias por falta de material e otimizar o fluxo de trabalho, a solução garantirá atendimento eficaz à demanda cirúrgica reprimida, culminando em ganhos assistenciais significativos e fortalecendo a confiança na qualidade do serviço prestado.

## DOS ITENS E QUANTITATIVOS

| ITEM | QTD | NOME DA CAIXA |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Caixa para Cirurgia Média Geral |
| 2 | 2 | Caixa para Laparotomia Pediátrica |
| 3 | 6 | Caixa para Laparotomia Adulta |
| 4 | 2 | Caixa Válvula Iluminada |
| 5 | 3 | Afastador Modular |
| 6 | 3 | Suporte para Crânio |
| 7 | 3 | Afastador Leyla |
| 8 | 40 | Containers de Diversos Tamanhos |
| 9 | 2 | Caixa Laparotomia Infantil Dr. Ricardo |
| 10 | 6 | Caixa Cirurgia Infantil |
| 11 | 2 | Caixa Tireoidectomia |
| 12 | 10 | Caixa Cesárea |
| 13 | 10 | Caixa Parto Normal |
| 14 | 2 | Caixa Laparotomia CO |
| 15 | 3 | Caixa Colpoperineoplastia (CPP+KK) |
| 16 | 2 | Caixa H.V sem Prolapso |
| 17 | 2 | Caixa Mastectomia |
| 18 | 2 | Caixa Histerectomia Vaginal |
| 19 | 2 | Caixa Histerectomia Total Abdominal |
| 20 | 3 | Caixa Trepanação DVE nº1 |
| 21 | 3 | Caixa Craniotomia |
| 22 | 3 | Caixa de Mão |
| 23 | 3 | Caixa de Pé |
| 24 | 3 | Caixa Complemento de Ortopedia |
| 25 | 3 | Caixa Afastador de Ombro |
| 26 | 2 | Caixa Mamoplastia |
| 27 | 2 | Caixa Amputação |
| 28 | 1 | Caixa Vascular |

### Caixa para Cirurgia Média Geral

| ITEM | QTD | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Pinça Allis, pontas retas com 5 x 6 dentes, 15cm |
| 2 | 2 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 16cm |
| 3 | 5 | Backhaus Clamp Toalha, 13cm |
| 4 | 1 | Cabo de Bisturi, #3 |
| 5 | 1 | Cabo de bisturi nº 4, standard, 12cm |
| 6 | 2 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas com 1x2 dentes, 16cm |
| 7 | 1 | Afastador Farabeuf, par, 15cm |
| 8 | 5 | Pinça Kelly-Rankin, pontas curvas, finas e serrilhadas, 16cm |
| 9 | 5 | Pinça Kelly-Rankin, pontas retas, finas e serrilhadas, 16cm |
| 10 | 2 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas curvas, serrilhadas com 1x2 dentes, 16cm |
| 11 | 2 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas retas, serrilhadas com 1x2 dentes, 16cm |
| 12 | 5 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas curva, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 13 | 5 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas retas, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 14 | 1 | Pinça Pean, reta, 16cm |
| 15 | 1 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 16cm |
| 16 | 1 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 18cm |
| 17 | 2 | Afastador Richardson, 52x22mm, 24cm |
| 18 | 1 | Tentacanula, 16cm |
| 19 | 1 | Tesoura Mayo, reta, 16cm |
| 20 | 1 | Tesoura Metzenbaum-Nelson, lâminas curvas, finas com pontas rombas, 18cm |
| 21 | 1 | Box de container tamanho 3/4, em alumínio anodizado, dimensões internas 430x260x85 mm |
| 22 | 1 | Tampa para container tamanho 3/4, com sistema de barreira permanente, cor dourada |
| 23 | 1 | Cesto aramado compatível com box tamanho 3/4, com pés, dimensões 405x252x60 mm |
| 24 | 2 | Plaqueta de identificação para container, cor dourada |

### Caixa para Laparotomia Infantil

| ITEM | QUANT | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Pinça Anatômica Adson, pontas retas, finas com 1x2 dentes, 12cm |
| 2 | 2 | Pinça Anatômica Adson, pontas retas, finas e serrilhadas, 12cm |
| 3 | 2 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 18cm |
| 4 | 2 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 20cm |
| 5 | 2 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas com 1x2 dentes, 20cm |
| 6 | 1 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas retas, largas com serrilha cruzada e encaixe p/ agulha de sutura, 16cm |
| 7 | 1 | Porta agulha Mayo-Hegar, pontas retas, largas com serrilha cruzada e encaixe p/ agulha de sutura, 18cm |
| 8 | 1 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas retas, largas com serrilha cruzada e encaixe p/ agulha de sutura, 20cm |
| 9 | 1 | DeBakey Porta Agulha, fino, 18cm, com videa - TC |
| 10 | 1 | Micro Vascular Porta Agulha, 15cm, com videa - TC |
| 11 | 10 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas curva, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 12 | 5 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas retas, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 13 | 6 | Pinça Kelly, pontas curvas, finas e serrilhadas, 14cm |
| 14 | 5 | Pinça Kelly, pontas curvas, finas e serrilhadas, 14cm |
| 15 | 8 | Pinça Allis, pontas retas com 5 x 6 dentes, 15cm |
| 16 | 1 | Cabo de Bisturi, N° 3 |
| 17 | 1 | Cabo de bisturi nº 4, 12cm |
| 18 | 2 | Tesoura Metzenbaum-Nelson, lâminas retas, finas com pontas rombas, 15 cm |
| 19 | 2 | Tesoura Metzenbaum-Nelson, lâminas curvas, finas com pontas rombas, 15 cm |
| 20 | 1 | Tesoura Metzenbaum-Nelson, lâminas curvas, finas com pontas rombas, 23cm |
| 21 | 2 | Pinça Anatômica De Bakey, pontas retas, finas com 1.5mm e serrilha atraumática, 16cm |
| 22 | 2 | Pinça Anatômica De Bakey, pontas retas, finas com 2mm e serrilha atraumática, 20cm |
| 23 | 1 | Canula de aspiração Yankauer, tubular, 27cm |
| 24 | 1 | Cúpula, 300ml, 90x45mm |
| 25 | 4 | Pinça Baby-Mixter, pontas finas com curvatura acentuada, 14cm |
| 26 | 4 | Baby Mixter Pinça Hemostatica, curva acentuada, 14cm |
| 27 | 2 | Pinça Kocher, pontas retas com serrilha paralela longitudinal, 22cm |
| 28 | 2 | Pinça Kocher, pontas curvas em formato de colher com serrilha paralela longitudinal, 22cm |
| 29 | 1 | Afastador Farabeuf, par, 12cm |
| 30 | 1 | Afastador Farabeuf, par, 15cm |
| 31 | 1 | Afastador Farabeuf Conjunto Completo, 17x20cm |
| 32 | 1 | Válvula Doyen , 45x85mm |
| 33 | 1 | Válvula Doyen, 45x55mm |
| 34 | 1 | Válvula Doyen, 45x115mm |
| 35 | 2 | Válvula Doyen, 85x60mm |
| 36 | 2 | Afastador Richardson, válvula com lâmina de 28mm x 20mm e bordas lisas viradas para baixo, 24cm |
| 37 | 2 | Afastador Langenbeck, válvula com lâmina de dimensões de 30mm x 14mm, 22cm |
| 38 | 10 | Pinça Backhaus, pontas curvas e agudas, 11cm |
| 39 | 1 | Afastador Gosset, garras laterais aramadas com 40mm x 30mm, hastes retas, abertura de 100mm |
| 40 | 2 | Ribbon Afastador, 30x330mm |
| 41 | 1 | Reverdin Abdominal Spatula 63x45mm, 28.5cm |
| 42 | 4 | Babcock Pinça para Tecido, serrilhada, 16cm |
| 43 | 2 | Collin Pinça para Tumor, semi redonda, 16cm |
| 44 | 3 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas retas, serrilhadas com 1x2 dentes, 14cm |
| 45 | 3 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas curvas, serrilhadas com 1x2 dentes, 14cm |
| 46 | 1 | Pinça Duval, pontas retas com triangulos pequenos, fenestrados e serrilhados, 20cm |
| 47 | 1 | Pinça Cheron, pontas retas e serrilhadas, formato baioneta, 25cm |
| 48 | 2 | Clamp Satinsky para Oclusão Tangencial, 20.5cm |
| 49 | 1 | Box de container tamanho 1/1, em alumínio anodizado, dimensões internas 550x260x135 mm |
| 50 | 1 | Tampa para container tamanho 1/1, com sistema de barreira permanente, cor dourada |
| 51 | 1 | Cesto aramado compatível com box tamanho 1/1, com pés, dimensões 539x252x40 mm |
| 52 | 1 | Cesto aramado compatível com box tamanho 1/1, com pés, dimensões 539x252x60 mm |
| 53 | 2 | Plaqueta de identificação para container, cor dourada |

### Caixa para Laparotomia Adulto

| ITEM | QUANT | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Pinça Allis, pontas retas com 5 x 6 dentes, 15cm |
| 2 | 1 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 30cm |
| 3 | 1 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 20cm |
| 4 | 1 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 16cm |
| 5 | 2 | Babcock Pinça para Tecido, serrilhada, 16cm |
| 6 | 9 | Pinça Backhaus, 13cm |
| 7 | 1 | Cabo de Bisturi, n° 3 |
| 8 | 1 | Cabo de bisturi nº 4, 12cm |
| 9 | 1 | Pinça Cheron, pontas retas e serrilhadas, formato baioneta, 25cm |
| 10 | 1 | Pinça Foerster, pontas curvas com anéis fenestrados e serrilhados, 25cm |
| 11 | 1 | Pinça Foerster, pontas retas com anéis fenestrados e serrilhados, 25cm |
| 12 | 1 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas com 1x2 dentes, 30cm |
| 13 | 1 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas com 1x2 dentes, 20cm |
| 14 | 1 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas com 1x2 dentes, 16cm |
| 15 | 1 | Pinça Duval, 13mm, 23cm |
| 16 | 1 | Afastador Ribbon, 40x330mm |
| 17 | 1 | Espátula Abdominal Reverdin, 63x45mm, 28.5cm |
| 18 | 1 | Afastador Farabeuf, par, 15cm |
| 19 | 1 | Afastador Farabeuf Conjunto Completo, 17x20cm |
| 20 | 1 | Pinça Faure, pontas curvas acentuadas, curtas, serrilhadas e com 1x2 dentes, 20cm |
| 21 | 1 | Pinça Faure, pontas curvas, curtas, serrilhadas com 1x2 dentes, 20cm |
| 22 | 6 | Kelly Pinça Hemostatica, semi curva, 19cm |
| 23 | 6 | Pinça Kelly, reta, 18cm |
| 24 | 4 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas curvas, serrilhadas com 1x2 dentes, 18cm |
| 25 | 4 | Pinça Kocher, pontas retas com 1x2 dentes, finas e serrilhadas, 18cm |
| 26 | 3 | Pinça Mixter, curva, 23cm |
| 27 | 3 | Pinça hemostática Mixter, 18cm |
| 28 | 4 | Pinça Moynihan, pontas curvas e serrilhadas, 23cm |
| 29 | 6 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas curva, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 30 | 6 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas retas, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 31 | 1 | Pinça Anatômica Nelson, pontas finas e denteadas, pino guia, 23cm |
| 32 | 1 | Porta agulha Mayo-Hegar, pontas retas, largas com serrilha cruzada e encaixe p/ agulha de sutura, 18cm |
| 33 | 1 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas retas, largas com serrilha cruzada e encaixe p/ agulha de sutura, 20cm |
| 34 | 1 | Válvula Doyen, 45x115mm |
| 35 | 1 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas retas, largas com serrilha cruzada e encaixe p/ agulha de sutura, 26cm |
| 36 | 1 | Canula de aspiração Yankauer, tubular, 27cm |
| 37 | 1 | Pinça Rochester-Pean, pontas retas e serrilhadas, 24cm |
| 38 | 1 | Tentacanula, 16cm |
| 39 | 1 | Tesoura Metzenbaum, lâminas comwídea TC, finas, curvas, maciças e com pontas rombas, 25cm |
| 40 | 2 | Tesoura Metzenbaum, lâminas comwídea TC, finas, curvas, maciças e com pontas rombas, 20cm |
| 41 | 1 | Tesoura Metzenbaum, lâminas comwídea TC, finas, retas, maciças e com pontas rombas, 25cm |
| 42 | 1 | Tesoura Metzenbaum, lâminas comwídea TC, finas, retas, maciças e com pontas rombas, 20cm |
| 43 | 1 | Válvula Doyen, 45x85mm |
| 44 | 1 | Válvula Doyen, 60x115mm |
| 45 | 1 | Box de container tamanho 1/1, em alumínio anodizado, dimensões internas 550x260x115 mm |
| 46 | 1 | Tampa para container tamanho 1/1, com sistema de barreira permanente, cor dourada |
| 47 | 1 | Cesto aramado compatível com box tamanho 1/1, com pés, dimensões 539x252x80 mm |
| 48 | 2 | Plaqueta de identificação para container, cor dourada |

### Caixa Válvula Iluminada

| ITEM | QUANT | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Afastador de fibra óptica Ferriera com Laminas de guia de luz 25x100mm |
| 2 | 1 | Afastador de fibra óptica Ferriera com Laminas de guia de luz 25x120mm |
| 3 | 1 | Afastador de fibra óptica Ferriera com Laminas de guia de luz 25x150mm |
| 4 | 1 | Afastador de fibra óptica Ferriera com Laminas de guia de luz 16x80mm |
| 5 | 1 | Cabo Guia, cinza 5mm de diametro e 23cm de extensão |
| 6 | 1 | Box de container tamanho 3/4, em alumínio anodizado, dimensões internas 430x260x115 mm |
| 7 | 1 | Tampa para container tamanho 3/4, com sistema de barreira permanente, cor dourada |
| 8 | 1 | Cesto aramado compatível com box tamanho 3/4, com pés, dimensões 405x252x80 mm |
| 9 | 2 | Plaqueta de identificação para container, cor dourada |

### Afastador Modular

| ITEM | QUANT | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Poste de mesa 45cm, com duas juntas articuladas |
| 2 | 2 | Junta CAM serrilhada 1,2 cm x 1,2 cm |
| 3 | 2 | Braço angulado de 45,0 cm (20,0 cm x 25,0 cm) 45° |
| 4 | 2 | Braço angulado de 60,0 cm (20,0 cm x 40,0 cm) 45° |
| 5 | 1 | Barra bilateral 18,0 cm x 34,0 cm x 18,0 cm |
| 6 | 2 | Adaptador microajustável com angulação rápida 38,0 cm |
| 7 | 3 | Adaptador microajustável com angulação rápida 25,0 cm |
| 8 | 1 | Chave de regulagem |
| 9 | 1 | Válvula maleável 10,0 cm x 25,0 cm |
| 10 | 1 | Válvula maleável 8,0 cm x 25,0 cm |
| 11 | 1 | Válvula maleável 5,0 cm x 20,0 cm |
| 12 | 1 | Válvula balfour antiderrapante esquerda 8,0 cm x 9,0 cm |
| 13 | 1 | Válvula balfour antiderrapante direita 8,0 cm x 9,0 cm |
| 14 | 1 | Válvula harrington 6,0 cm x 15,0 cm |
| 15 | 2 | Válvula dedos maleáveis 15,0 cm |
| 16 | 1 | Válvula st. marks com aba 6,0 cm x 18 cm |
| 17 | 1 | Válvula kelly 8,0 cm x 9,0 cm |
| 18 | 1 | Válvula balfour com aba 8,0 cm x 12,0 cm |
| 19 | 1 | Válvula kelly 6,0 cm x 8,0 cm |
| 20 | 1 | Válvula balfour com aba pequena 7,0 cm x 7,0 cm |
| 21 | 1 | Válvula balfour com aba 8,0 cm x 7,0 cm |
| 22 | 2 | Estojo para instrumentos (66,0 cm x 28,0 cm x 12,0 cm) |

### Suporte para Crânio

| ITEM | QUANT | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Suporte para Mesa Completo com adaptador para afastador Leyla |
| 2 | 3 | Pino Craniano para Adulto em Titanio |
| 3 | 3 | Pino Craniano Infantil em Titanio |
| 4 | 1 | Adaptador para Pinos Cranianos |
| 5 | 2 | Box de container tamanho 1/1, em alumínio anodizado, dimensões internas aproximadas 550x260x115 mm |
| 6 | 2 | Tampa para container tamanho 1/1, com sistema de barreira permanente, cor preta |
| 7 | 2 | Cesto aramado compatível com box tamanho 1/1, com pés |
| 8 | 4 | Plaqueta de identificação para container, cor preta |

### Afastador Leyla

| ITEM | QUANT | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Haste de retenção com pino de fixação |
| 2 | 1 | Cabeça de acoplamento para pegar 1 braço flexível |
| 3 | 1 | Cabeça de acoplamento para levar 1 - 3 braços flexíveis |
| 4 | 3 | Braço de fixação flexível sem espátulas, 40cm, 153/4" |
| 5 | 1 | Junta esférica e soquete para fixação da haste de fixação |
| 6 | 1 | Base de fixação para 1 braço de fixação |
| 7 | 1 | Base de fixação para 2 braços de fixação |
| 8 | 3 | Suporte universal para espátula cerebral com espátulas planas e redondas |
| 9 | 2 | Espátula de tecido, maleável, 15mm, 21cm |
| 10 | 2 | Espátula de tecido, maleável, 20mm, 21cm |
| 11 | 2 | Espátula de tecido Olivecrona, convexa, 11/13mm, 18cm |
| 12 | 1 | Box de container tamanho 3/4, em alumínio anodizado, dimensões internas 430x260x115 mm |
| 13 | 1 | Tampa para container tamanho 3/4, com sistema de barreira permanente, cor preta |
| 14 | 1 | Cesto aramado compatível com box tamanho 3/4, com pés, dimensões 405x252x80 mm |
| 15 | 2 | Plaqueta de identificação para container, cor preta |

### Laparotomia Infantil - Dr Ricardo Patino

| ITEM | QD | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Afastador Farabeuf Conjunto Completo, 17x20cm |
| 2 | 2 | Afastador Farabeuf, par, 15cm |
| 3 | 2 | Afastador Farabeuf, par, 12cm |
| 4 | 1 | Afastador Gosset, garras laterais aramadas com 63mm x 35mm, hastes curvas, abertura de 140mm |
| 5 | 4 | Afastador Richardson, válvula com lâmina de 36mm x 28mm e bordas lisas viradas para baixo, 24cm |
| 6 | 1 | Cabo de bisturi nº 3, graduado em centímetros, 12cm |
| 7 | 1 | Cabo de bisturi nº 4, standard, 12cm |
| 8 | 1 | Cúpula Redonda, capacidade de 250ml, diamentro de 95mm |
| 9 | 2 | Afastador Ribbon, 40x330mm |
| 10 | 2 | Pinça Anatômica Adson, pontas retas, finas com 1x2 dentes, 12cm |
| 11 | 2 | Pinça Anatômica Adson, pontas retas, finas e serrilhadas, 12cm |
| 12 | 4 | Pinça Allis, pontas retas com 5 x 6 dentes, 15cm |
| 13 | 3 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 16cm |
| 14 | 3 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas com 1x2 dentes, 16cm |
| 15 | 2 | Pinça Babcock, 16cm |
| 16 | 4 | Pinça Baby-Mixter, pontas finas e curvas, 14cm |
| 17 | 12 | Pinça Backaus ponta bolinha, 13cm |
| 18 | 1 | Pinça Cheron, pontas retas e serrilhadas, formato baioneta, 25cm |
| 19 | 1 | Clamp intestinal Doyen, pontas retas com serrilha atraumática, 18cm |
| 20 | 1 | Clamp intestinal Doyen, pontas curvas com serrilha atraumática, 18cm |
| 21 | 6 | Pinça Foerster, pontas curvas com anéis fenestrados e serrilhados, 18cm |
| 22 | 5 | Pinça Kelly, pontas curvas, finas e serrilhadas, 14cm |
| 23 | 8 | Pinça Kelly, pontas retas, finas e serrilhadas, 14cm |
| 24 | 2 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas curvas, serrilhadas com 1x2 dentes, 14cm |
| 25 | 2 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas retas, serrilhadas com 1x2 dentes, 14cm |
| 26 | 1 | Pinça Mixter O Shaugnessy, curva, meio serrilhado, 19cm |
| 27 | 6 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas curva, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 28 | 6 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas retas, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 29 | 2 | Pinça Anatômica Nelson, pontas finas e denteadas, pino guia, 23cm |
| 30 | 6 | Clamp Satinsky para Oclusão Tangencial, 20.5cm |
| 31 | 2 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 16cm |
| 32 | 2 | Pinça Anatômica De Bakey, pontas retas, finas com 1.5mm e serrilha atraumática, 16cm |
| 33 | 1 | Canula de aspiração Yankauer, com ponta rosqueável modelo chuveiro, manopla com apoio digital e oliva, 27cm |
| 34 | 5 | Porta Agulha Mayo Hegar, 14cm, com videa |
| 35 | 2 | Tesoura Metzenbaum-Nelson, lâminas curvas, finas com pontas rombas, 15cm |
| 36 | 1 | Tesoura Metzenbaum-Nelson, lâminas retas, finas com pontas rombas, 15cm |
| 37 | 2 | Tesoura Mayo, reta, 16cm |
| 38 | 1 | Tesoura Mayo, curva, 16cm |
| 39 | 1 | Válvula Doyen, 45x115mm |
| 40 | 3 | Válvula Doyen, 45x55mm |
| 41 | 1 | Válvula Doyen, 35x55mm |
| 42 | 1 | Espátula Abdominal Reverdin 63x45mm, 28.5cm |
| 43 | 2 | Box de container tamanho 3/4, em alumínio anodizado, dimensões internas 430x260x115 mm |

### Cirurgia Infantil

| ITEM | QD | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Pinça Anatômica Adson, pontas retas, finas com 1x2 dentes, 12cm |
| 2 | 1 | Pinça Anatômica Adson, pontas retas, finas e serrilhadas, 12cm |
| 3 | 1 | Pinça Allis, pontas retas com 5 x 6 dentes, 15cm |
| 4 | 1 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 16cm |
| 5 | 1 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas com 1x2 dentes, 16cm |
| 6 | 1 | Cabo de bisturi nº 3, graduado em centímetros, 12cm |
| 7 | 5 | Pinça Backhaus 13cm |
| 8 | 1 | Afastador Farabeuf, par, 12cm |
| 9 | 1 | Gancho para pele Gillies, delicado, 2.5mm, 18cm |
| 10 | 1 | Afastador Jansen, garras com3 x 3 dentes pequenos e rombos, barra central com pino de ajuste, 10cm |
| 11 | 1 | Pinça Kelly, pontas curvas, finas e serrilhadas, 14cm |
| 12 | 1 | Pinça Kelly, pontas retas, finas e serrilhadas, 14cm |
| 13 | 1 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas curvas, serrilhadas com 1x2 dentes, 14cm |
| 14 | 5 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas curva, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 15 | 5 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas retas, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 16 | 1 | Pinça Pean, reta, 14cm |
| 17 | 1 | Mayo Hegar Porta Agulha, 14cm, com videa - TC |
| 18 | 2 | Afastador Senn-Miller, duplo, rombo, 16cm |
| 19 | 1 | Tentacânula, 14cm |
| 20 | 1 | Tesoura Íris, lâminas curvas , finas, chanfradas com pontas agudas, 11.5cm |
| 21 | 1 | Tesoura Íris, lâminas retas , finas, chanfradas com pontas agudas, 11.5cm |
| 22 | 1 | Tesoura Metzenbaum-Nelson, lâminas curvas, finas com pontas rombas, 18cm |
| 23 | 1 | Tesoura Metzenbaum-Nelson, lâminas retas, finas com pontas rombas, 18cm |
| 24 | 1 | Cesto aramado compatível com box tamanho 1/2, com pés, dimensões 242x252x60 mm |

### Tireoidectomia

| ITEM | QD | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 12 | 2 | Pinça Anatômica Adson, pontas retas, finas com 1x2 dentes, 12cm |
| 2 | 2 | Pinça Anatômica Adson, pontas retas, finas e serrilhadas, 12cm |
| 3 | 4 | Pinça Allis, pontas retas com 5 x 6 dentes, 15cm |
| 4 | 1 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 16cm |
| 5 | 1 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas com 1x2 dentes, 16cm |
| 6 | 4 | Pinça Backhaus 13cm |
| 7 | 1 | Cabo de bisturi nº 3, graduado em centímetros, 12cm |
| 8 | 1 | Cabo de bisturi nº 4, standard, 12cm |
| 9 | 1 | Afastador Farabeuf, par, 12cm |
| 10 | 1 | Gancho para pele Gillies, delicado, 2.5mm, 18cm |
| 11 | 1 | Afastador Jansen, garras com3 x 3 dentes pequenos e rombos, barra central com pino de ajuste, 10cm |
| 12 | 6 | Pinça Kelly, pontas curvas, finas e serrilhadas, 14cm |
| 13 | 2 | Pinça Kelly, pontas retas, finas e serrilhadas, 14cm |
| 14 | 2 | Pinça Mixter O Shaugnessy , curva, meio serrilhado, 19cm |
| 15 | 6 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas curva, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 16 | 6 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas retas, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 17 | 4 | Pinça Moynihan, pontas curvas e serrilhadas, 23cm |
| 18 | 1 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 18cm |
| 19 | 1 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 16cm |
| 20 | 1 | Porta Agulha Mayo Hegar, 14cm, com videa |
| 21 | 1 | Canula de aspiração Yankauer, tubular, canula curva com ponta rosqueável modelo chuveiro, manopla com apoio digital e oliva, 27cm |
| 22 | 2 | Afastador Richardson, válvula com lâmina de 36mm x 28mm e bordas lisas viradas para baixo, 24cm |
| 23 | 2 | Afastador Senn-Miller, duplo, rombo, 16cm |
| 24 | 3 | Pinça Baby-Mixter, pontas finas e curvas, 14cm |
| 25 | 1 | Tesoura Metzenbaum-Nelson, lâminas curvas, finas com pontas rombas, 18cm |
| 26 | 1 | Tesoura Metzenbaum-Nelson, lâminas retas, finas com pontas rombas, 18cm |
| 27 | 1 | Tesoura Mayo, reta, 16cm |
| 28 | 1 | Box de container tamanho 3/4, em alumínio anodizado, dimensões internas 430x260x115 mm |
| 29 | 1 | Tampa para container tamanho 3/4, com sistema de barreira permanente, silicone em toda extensão para perfeita vedação, cor dourada |
| 30 | 1 | Cesto aramado compatível com box tamanho 3/4, com pés, dimensões 405x252x80 mm |
| 31 | 2 | Plaqueta identificação para container, cor dourada |

### Cesárea

| ITEM | QD | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Alavanca para Parto |
| 2 | 4 | Pinça Allis, pontas retas com 5 x 6 dentes, 15cm |
| 3 | 2 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 16cm |
| 4 | 5 | Pinça Backhaus 13cm |
| 5 | 1 | Cabo de bisturi nº 3, graduado em centímetros, 12cm |
| 6 | 1 | Pinça Cheron, pontas retas e serrilhadas, formato baioneta, 25cm |
| 7 | 1 | Pinça Foerster, pontas retas com anéis fenestrados e serrilhados, 18cm |
| 8 | 1 | Cúpula Redonda, capacidade de 250ml, diamentro de 95mm |
| 9 | 2 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas com 1x2 dentes, 16cm |
| 10 | 1 | Válvula Doyen, 45x55mm |
| 11 | 1 | Afastador Farabeuf, par, 15cm |
| 12 | 5 | Pinça Kelly, pontas curvas, finas e serrilhadas, 16cm |
| 13 | 2 | Pinça Kelly, pontas retas, finas e serrilhadas, 16cm |
| 14 | 2 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas curvas, serrilhadas com 1x2 dentes, 16cm |
| 15 | 2 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas retas, serrilhadas com 1x2 dentes, 16cm |
| 16 | 1 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 16cm |
| 17 | 1 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 18cm |
| 18 | 1 | Válvula suprapúbica, 40x85mm, 25cm |
| 19 | 1 | Tesoura Metzenbaum-Nelson, lâminas curvas, finas com pontas rombas, 18cm |
| 20 | 1 | Tesoura Metzenbaum-Nelson, lâminas retas, finas com pontas rombas, 18cm |
| 21 | 1 | Tesoura Mayo, curva, 16cm |
| 22 | 1 | Tesoura Mayo, reta, 16cm |
| 23 | 1 | Espátula Abdominal Reverdin 63x45mm, 28.5cm |
| 24 | 1 | Box de container tamanho 3/4, em alumínio anodizado, dimensões internas 430x260x115 mm |
| 25 | 1 | Tampa para container tamanho 3/4, com sistema de barreira permanente, silicone em toda extensão para perfeita vedação, cor dourada |
| 26 | 1 | Cesto aramado compatível com box tamanho 3/4, com pés, dimensões 405x252x80 mm |
| 27 | 2 | Plaqueta identificação para container, cor dourada |

### Parto Normal

| ITEM | QD | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 16cm |
| 2 | 1 | Pinça Foerster, pontas retas com anéis fenestrados e serrilhados, 25cm |
| 3 | 2 | Pinça Kelly, pontas retas, finas e serrilhadas, 16cm |
| 4 | 1 | Cúpula Redonda, capacidade de 250ml, diamentro de 95mm |
| 5 | 1 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas com 1x2 dentes, 16cm |
| 6 | 1 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas retas, serrilhadas com 1x2 dentes, 16cm |
| 7 | 1 | Tesoura Mayo, curva, 16cm |
| 8 | 1 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 16cm |
| 9 | 1 | Conjunto de mini container composto de box e tampa dourada, dimensões internas aproximadas de 280x130x70 |
| 10 | 1 | Cesto para mini container, dimensões 270x123x65 mm |
| 11 | 2 | Plaqueta identificação para container, cor dourada |

### Laparotomia CO

| ITEM | QD | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 | Pinça Allis, pontas retas com 5 x 6 dentes, 15cm |
| 2 | 1 | Pinça Allis, pontas retas, finas com 4 x 5 dentes, 25cm |
| 3 | 2 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 16cm |
| 4 | 1 | Pinça Babcock, 16cm |
| 5 | 6 | Pinça Backhaus 13cm |
| 6 | 1 | Cabo de bisturi nº 3, graduado em centímetros, 12cm |
| 7 | 1 | Pinça Cheron, pontas retas e serrilhadas, formato baioneta, 25cm |
| 8 | 1 | Pinça Doyen- Atrauma, pontas curvas com serrilha atraumática, 18cm |
| 9 | 1 | Pinça Doyen- Atrauma, pontas retas com serrilha atraumática, 18cm |
| 10 | 1 | Pinça Foerster, pontas curvas com anéis fenestrados e serrilhados, 18cm |
| 11 | 1 | Cuba Rim, 207*98*39mm |
| 12 | 1 | Cúpula Redonda, capacidade de 250ml, diamentro de 95mm |
| 13 | 2 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas com 1x2 dentes, 16cm |
| 14 | 1 | Válvula Doyen, 35x55mm |
| 15 | 1 | Válvula Doyen, 45x115mm |
| 16 | 1 | Válvula Doyen, 60x115mm |
| 17 | 1 | Pinça Duval, pontas retas com triangulos pequenos, fenestrados e serrilhados, 18cm |
| 18 | 1 | Espátula maleável Haberer, 25/30x280mm |
| 19 | 1 | Espátula Abdominal Reverdin 63x45mm, 28.5cm |
| 20 | 1 | Afastador Farabeuf Conjunto Completo, 17x20cm |
| 21 | 1 | Afastador Farabeuf, par, 15cm |
| 22 | 8 | Pinça Faure, pontas curvas acentuadas, curtas, serrilhadas e com 1x2 dentes, 20cm |
| 23 | 2 | Pinça Faure, pontas curvas, curtas, serrilhadas com 1x2 dentes, 20cm |
| 24 | 6 | Pinça Kelly-Rankin, pontas curvas, finas e serrilhadas, 16cm |
| 25 | 6 | Pinça Kelly-Rankin, pontas retas, finas e serrilhadas, 16cm |
| 26 | 4 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas curvas, serrilhadas com 1x2 dentes, 16cm |
| 27 | 4 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas retas, serrilhadas com 1x2 dentes, 16cm |
| 28 | 1 | Tesoura Mayo, reta, 16cm |
| 29 | 1 | Tesoura Mayo, curva, 16cm |
| 30 | 1 | Tesoura Metzenbaum-Nelson, lâminas curvas, finas com pontas rombas, 18cm |
| 31 | 1 | Tesoura Metzenbaum-Nelson, lâminas retas, finas com pontas rombas, 18cm |
| 32 | 3 | Pinça Baby-Mixter, pontas curvas, muito finas e serrilhadas, 18cm |
| 33 | 3 | Pinça Mixter O Shaugnessy , curva, meio serrilhado, 19cm |
| 34 | 6 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas curva, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 35 | 6 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas retas, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 36 | 2 | Pinça Moynihan, pontas curvas e serrilhadas, 23cm |
| 37 | 1 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 16cm |
| 38 | 1 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 20cm |
| 39 | 1 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 24cm |
| 40 | 2 | Pinça Pozzi, 25 cm |
| 41 | 1 | Canula de aspiração Yankauer com ponta rosqueável modelo chuveiro, manopla com apoio digital e oliva, 27cm |
| 42 | 1 | Pinça Rochester-Pean, pontas retas e serrilhadas, 16cm |
| 43 | 1 | Box de container tamanho 1/1, em alumínio anodizado, dimensões internas 550x260x115 mm |
| 44 | 1 | Tampa para container tamanho 1/1, com sistema de barreira permanente, silicone em toda extensão para perfeita vedação, cor dourada |
| 45 | 1 | Cesto aramado compatível com box tamanho 1/1, com pés, dimensões 539x252x80 mm |
| 46 | 2 | Plaqueta identificação para container, cor dourada |

### Colpoperineoplastia (CPP + KK)

| ITEM | QD | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Pinça Allis, pontas retas com 5 x 6 dentes, 15cm |
| 2 | 2 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 16cm |
| 3 | 1 | Babcock Pinça para Tecido, serrilhada, 16cm |
| 4 | 10 | Pinça Backhaus 13cm |
| 5 | 1 | Cabo de bisturi nº 3, graduado em centímetros, 12cm |
| 6 | 1 | Pinça Cheron, pontas retas e serrilhadas, formato baioneta, 25cm |
| 7 | 1 | Pinça Foerster, pontas retas com anéis fenestrados e serrilhados, 18cm |
| 8 | 1 | Pinça Foerster, pontas curvas com anéis fenestrados e serrilhados, 18cm |
| 9 | 6 | Crile Rankin Pinça Hemostatica, reta, 16cm |
| 10 | 6 | Crile Rankin Pinça Hemostatica, curva, em formato de S, 16cm |
| 11 | 1 | Cuba Rim, 207*98*39mm |
| 12 | 1 | Cúpula Redonda, capacidade de 250ml, diamentro de 95mm |
| 13 | 2 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas com 1x2 dentes, 16cm |
| 14 | 2 | Faure Uterus Pinça para biopsia, 21cm |
| 15 | 2 | Pinça Faure, pontas curvas, curtas, serrilhadas com 1x2 dentes, 20cm |
| 16 | 6 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas curvas, serrilhadas com 1x2 dentes, 16cm |
| 17 | 6 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas retas, serrilhadas com 1x2 dentes, 16cm |
| 18 | 1 | Histerômetro Collin, 28 cm |
| 19 | 1 | Tesoura Mayo, reta, 16cm |
| 20 | 1 | Tesoura Mayo, curva, 16cm |
| 21 | 1 | Tesoura Metzenbaum-Nelson, lâminas curvas, finas com pontas rombas, 18cm |
| 22 | 1 | Tesoura Metzenbaum-Nelson, lâminas retas, finas com pontas rombas, 18cm |
| 23 | 6 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas curva, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 24 | 1 | Pinça Museux , reta, 8mm, 24cm |
| 25 | 1 | Porta Agulha Mayo Hegar, 14cm, com videa |
| 26 | 1 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 16cm |
| 27 | 2 | Pinça Pozzi, 25cm |
| 28 | 1 | Canula de aspiração Yankauer, tubular, canula curva com ponta rosqueável modelo chuveiro, manopla com apoio digital e oliva, 27cm |
| 29 | 1 | Válvula de peso Auvard, 80x38mm, 1.5kg |
| 30 | 1 | Box de container tamanho 3/4, em alumínio anodizado, dimensões internas 430x260x115 mm |
| 31 | 1 | Tampa para container tamanho 3/4, com sistema de barreira permanente, silicone em toda extensão para perfeita vedação, cor dourada |
| 32 | 1 | Cesto aramado compatível com box tamanho 3/4, com pés, dimensões 405x252x80 mm |
| 33 | 2 | Plaqueta identificação para container, cor dourada |

### H.V. sem Prolapso

| ITEM | QD | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Pinça Faure, pontas curvas acentuadas, curtas, serrilhadas e com 1x2 dentes, 20cm |
| 2 | 2 | Clamp Heaney, pontas curvas, serrilhas cruzadas com 1 sulco transversal, 21cm |
| 3 | 1 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 20cm |
| 4 | 1 | Pinça Pozzi , 25 cm |
| 5 | 1 | Tesoura Metzenbaum, lâminas comwídea TC, finas, curvas, maciças e com pontas rombas, 20cm |
| 6 | 1 | Tesoura Metzenbaum, lâminas comwídea TC, finas, retas, maciças e com pontas rombas, 20cm |
| 7 | 1 | Válvula de peso Auvard, 68x40mm, 1.5kg |
| 8 | 1 | Cesto aramado compatível com box tamanho 1/2, com pés, dimensões 242x252x60 mm |
| 9 | 1 | Box de container tamanho 1/2, em alumínio anodizado, dimensões internas 260x260x85 mm |
| 10 | 1 | Tampa para container tamanho 1/2, com sistema de barreira permanente, silicone em toda extensão para perfeita vedação, cor dourada |
| 11 | 2 | Plaqueta identificação para container, cor dourada |

### Mastectomia

| ITEM | QD | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 | Pinça Allis, pontas retas com 5 x 6 dentes, 15cm |
| 2 | 3 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 16cm |
| 3 | 8 | Pinça Backhaus 13cm |
| 4 | 1 | Cabo de bisturi nº 3, graduado em centímetros, 12cm |
| 5 | 1 | Pinça Cheron, pontas retas e serrilhadas, formato baioneta, 25cm |
| 6 | 1 | Cuba Rim, 207*98*39mm |
| 7 | 1 | Cúpula Redonda, capacidade de 250ml, diamentro de 95mm |
| 8 | 4 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas com 1x2 dentes, 16cm |
| 9 | 6 | Pinça Kelly-Rankin, pontas curvas, finas e serrilhadas, 16cm |
| 10 | 6 | Pinça Kelly-Rankin, pontas retas, finas e serrilhadas, 16cm |
| 11 | 2 | Langenbeck Afastador, 35x10mm 21cm |
| 12 | 1 | Tesoura Mayo, reta, 16cm |
| 13 | 1 | Tesoura Mayo, curva, 16cm |
| 14 | 1 | Tesoura Metzenbaum-Nelson, lâminas curvas, finas com pontas rombas, 18cm |
| 15 | 1 | Tesoura Metzenbaum-Nelson, lâminas retas, finas com pontas rombas, 18cm |
| 16 | 1 | Pinça Museux, reta, 8mm, 24cm |
| 17 | 4 | Pinça Mixter O Shaugnessy, curva, meio serrilhado, 19cm |
| 18 | 6 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas curva, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 19 | 6 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas retas, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 20 | 1 | Pinça Moynihan, pontas curvas e serrilhadas, 23cm |
| 21 | 2 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 16cm |
| 22 | 1 | Pinça Foerster, pontas retas com anéis fenestrados e serrilhados, 18cm |
| 23 | 1 | Box de container tamanho 3/4, em alumínio anodizado, dimensões internas 430x260x115 mm |
| 24 | 1 | Tampa para container tamanho 3/4, com sistema de barreira permanente, silicone em toda extensão para perfeita vedação, cor dourada |
| 25 | 1 | Cesto aramado compatível com box tamanho 3/4, com pés, dimensões 405x252x80 mm |
| 26 | 2 | Plaqueta identificação para container, cor dourada |

### Histerectomia Vaginal

| ITEM | QD | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7 | Pinça Allis, pontas retas, finas com 4 x 5 dentes, 15cm |
| 2 | 1 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 20cm |
| 3 | 1 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 25cm |
| 4 | 1 | Pinça Babcock-Atrauma, pontas retas com conchas fenestradas e serrilha atraumática, 20cm |
| 5 | 9 | Pinça Backhaus 13cm |
| 6 | 1 | Cabo de bisturi nº 4, standard, 12cm |
| 7 | 2 | Pinça Cheron, pontas retas e serrilhadas, formato baioneta, 25cm |
| 8 | 2 | Pinça Foerster, pontas retas com anéis fenestrados e serrilhados, 25cm |
| 9 | 2 | Pinça Foerster, pontas curvas com anéis fenestrados e serrilhados, 25cm |
| 10 | 3 | Pinça Hemostatica Crile, curva, delicada, 16cm |
| 11 | 3 | Pinça Hemostatica Crile, reta, delicada, 16cm |
| 12 | 1 | Cúpula Redonda, capacidade de 250ml, diamentro de 95mm |
| 13 | 1 | Cuba Rim, 207*98*39mm |
| 14 | 1 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas com 1x2 dentes, 20cm |
| 15 | 1 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas com 1x2 dentes, 25cm |
| 16 | 8 | Pinça Faure, pontas curvas acentuadas, curtas, serrilhadas e com 1x2 dentes, 20cm |
| 17 | 4 | Pinça Kelly, pontas retas, finas e serrilhadas, 16cm |
| 18 | 4 | Pinça Kelly, pontas curvas, finas e serrilhadas, 16cm |
| 19 | 4 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas retas, serrilhadas com 1x2 dentes, 16cm |
| 20 | 4 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas curvas, serrilhadas com 1x2 dentes, 16cm |
| 21 | 1 | Mayo Stille Tesoura, reta, 17cm, com videa - TC |
| 22 | 1 | Mayo Stille Tesoura, curva, 17cm, com videa - TC |
| 23 | 1 | Tesoura Metzenbaum, lâminas comwídea TC, finas, curvas, maciças e com pontas rombas, 20cm |
| 24 | 1 | Tesoura Metzenbaum, lâminas comwídea TC, finas, retas, maciças e com pontas rombas, 20cm |
| 25 | 2 | Museux Pinça Vulselum, reta, junta parafusada, 3x3 dentes 11mm, 26cm |
| 26 | 4 | Pinça Mixter, curva, 23cm |
| 27 | 4 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas curva, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 28 | 4 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas retas, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 29 | 2 | Pinça Pozzi, 25 cm |
| 30 | 2 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 20cm |
| 31 | 1 | Canula de aspiração Yankauer, tubular, canula curva com ponta rosqueável modelo chuveiro, manopla com apoio digital e oliva, 27cm |
| 32 | 1 | Pinça Rochester-Pean, pontas retas e serrilhadas, 20cm |
| 33 | 1 | Válvula de peso Auvard, 68x40mm, 1.5kg |
| 34 | 1 | Box de container tamanho 3/4, em alumínio anodizado, dimensões internas 430x260x115 mm |
| 35 | 1 | Tampa para container tamanho 3/4, com sistema de barreira permanente, silicone em toda extensão para perfeita vedação, cor dourada |
| 36 | 1 | Cesto aramado compatível com box tamanho 3/4, com pés, dimensões 405x252x80 mm |
| 37 | 2 | Plaqueta identificação para container, cor dourada |

### Histerectomia Abdominal

| ITEM | QD | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 | Pinça Allis, pontas retas, finas com 4 x 5 dentes, 15cm |
| 2 | 1 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 20cm |
| 3 | 1 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 25cm |
| 4 | 8 | Backhaus Clamp Toalha, 13cm |
| 5 | 1 | Cabo de bisturi nº 4, standard, 12cm |
| 6 | 1 | Pinça Cheron, pontas retas e serrilhadas, formato baioneta, 25cm |
| 7 | 1 | Pinça Foerster, pontas retas com anéis fenestrados e serrilhados, 25cm |
| 8 | 1 | Pinça Foerster, pontas curvas com anéis fenestrados e serrilhados, 25cm |
| 9 | 1 | Cúpula Redonda, capacidade de 250ml, diamentro de 95mm |
| 10 | 1 | Cuba Rim, 207*98*39mm |
| 11 | 1 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas com 1x2 dentes, 20cm |
| 12 | 1 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas com 1x2 dentes, 25cm |
| 13 | 1 | Válvula Doyen, 35x55mm |
| 14 | 1 | Válvula Doyen, 45x115mm |
| 15 | 1 | Válvula Doyen, 60x115mm |
| 16 | 1 | Espátula maleável Haberer, 25/30x280mm |
| 17 | 1 | Afastador Farabeuf, par, 15cm |
| 18 | 1 | Afastador Parker-Langenbeck, par, 21cm |
| 19 | 8 | Pinça Faure, pontas curvas acentuadas, curtas, serrilhadas e com 1x2 dentes, 20cm |
| 20 | 2 | Pinça Faure, pontas curvas, curtas, serrilhadas com 1x2 dentes, 20cm |
| 21 | 6 | Pinça Kelly, pontas curvas, finas e serrilhadas, 14cm |
| 22 | 6 | Pinça Kelly, pontas retas, finas e serrilhadas, 14cm |
| 23 | 4 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas retas, serrilhadas com 1x2 dentes, 20cm |
| 24 | 4 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas curvas, serrilhadas com 1x2 dentes, 20cm |
| 25 | 1 | Pinça Kocher, pontas retas com serrilha paralela longitudinal, 25cm |
| 26 | 1 | Pinça Kocher, pontas curvas em formato de colher com serrilha paralela longitudinal, 25cm |
| 27 | 1 | Pinça Museux, 3x3 dentes 11mm, 26cm |
| 28 | 3 | Pinça Baby-Mixter, pontas curvas, muito finas e serrilhadas, 18cm |
| 29 | 3 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas curva, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 30 | 3 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas retas, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 31 | 1 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 20cm |
| 32 | 1 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 24cm |
| 33 | 1 | Canula de aspiração Yankauer, tubular, canula curva com ponta rosqueável modelo chuveiro, manopla com apoio digital e oliva, 27cm |
| 34 | 2 | Pinça Pozzi, 25.5cm |
| 35 | 1 | Tesoura Mayo Stille, reta, 17cm, com videa |
| 36 | 1 | Tesoura Mayo Stille, curva, 17cm, com videa |
| 37 | 1 | Tesoura Metzenbaum, lâminas com wídea TC, finas, curvas, maciças e com pontas rombas, 20cm |
| 38 | 1 | Tesoura Metzenbaum, lâminas com wídea TC, finas, retas, maciças e com pontas rombas, 20cm |
| 39 | 1 | Saca fibroma, 17cm |
| 40 | 1 | Espátula Abdominal Reverdin 63x45mm, 28.5cm |
| 41 | 1 | Box de container tamanho 3/4, em alumínio anodizado, dimensões internas 430x260x115 mm |
| 42 | 1 | Tampa para container tamanho 3/4, com sistema de barreira permanente, silicone em toda extensão para perfeita vedação, cor dourada |
| 43 | 1 | Cesto aramado compatível com box tamanho 3/4, com pés, dimensões 405x252x80 mm |
| 44 | 2 | Plaqueta identificação para container, cor dourada |

### Trepanação / DVE

| ITEM | QD | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Afastador Weitlaner, 3x4 dentes, rombo, 14cm |
| 2 | 1 | Afastador Farabeuf, par, 15cm |
| 3 | 2 | Cureta Óssea Bruns, 17cm, 5.2mm |
| 4 | 1 | Cureta e Dissector Dura Penfield, 17.5cm |
| 5 | 1 | Elevador de septo Freer, rombos, 19cm |
| 6 | 3 | Pinça Anatômica Adson, pontas retas, finas com 1x2 dentes, 12cm |
| 7 | 2 | Pinça Anatômica Adson, pontas retas, finas e serrilhadas, 12cm |
| 8 | 2 | Pinça Allis, pontas retas com 5 x 6 dentes, 15cm |
| 9 | 1 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 16cm |
| 10 | 4 | Pinça Backhaus 13cm |
| 11 | 1 | Pinca Lucae, 14cm |
| 12 | 1 | Pinça Foerster, pontas retas com anéis fenestrados e serrilhados, 18cm |
| 13 | 2 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas com 1x2 dentes, 16cm |
| 14 | 2 | Pinça Kelly-Rankin, pontas curvas, finas e serrilhadas, 16cm |
| 15 | 2 | Pinça Kelly-Rankin, pontas retas, finas e serrilhadas, 16cm |
| 16 | 2 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas curva, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 17 | 1 | Frazier/McGuckin Canula de Sucção, 6.FG, 2.0mm, 30°, 19cm |
| 18 | 1 | Frazier/McGuckin Canula de Sucção, 9.FG, 3.0mm, 30°, 19cm |
| 19 | 1 | Mayo Hegar Porta Agulha, 14cm, com videa - TC |
| 20 | 1 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 16cm |
| 21 | 1 | Rugina Farabeuf, curvo, 15cm |
| 22 | 1 | Tesoura Metzenbaum-Nelson, lâminas curvas, finas com pontas rombas, 18cm |
| 23 | 1 | Tesoura Metzenbaum-Nelson, lâminas retas, finas com pontas rombas, 18cm |
| 24 | 1 | Trépano manual Hudson |
| 25 | 1 | Broca Ø 9mm |
| 26 | 1 | Broca Ø 14mm |
| 27 | 1 | Broca Ø 2mm |
| 28 | 1 | Broca Ø 13mm |
| 29 | 1 | Extensão para trépano manual Hudson |
| 30 | 1 | Box de container tamanho 3/4, em alumínio anodizado, dimensões internas 430x260x115 mm |
| 31 | 1 | Tampa para container tamanho 3/4, com sistema de barreira permanente, silicone em toda extensão para perfeita vedação, cor dourada |
| 32 | 1 | Cesto aramado compatível com box tamanho 3/4, com pés, dimensões 405x252x80 mm |
| 33 | 2 | Plaqueta identificação para container, cor dourada |

### Craniotomia

| ITEM | QD | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Pinça Anatômica Adson, pontas retas, finas e serrilhadas, 12cm |
| 2 | 2 | Pinça Anatômica Adson, pontas retas, finas com 1x2 dentes, 12cm |
| 3 | 2 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 18cm |
| 4 | 2 | Afastador Weitlaner, 3x4 dentes, rombo, 14cm |
| 5 | 1 | Afastador Jansen, garras com3 x 3 dentes pequenos e rombos, barra central com pino de ajuste, 10cm |
| 6 | 2 | Afastador Farabeuf, par, 15cm |
| 7 | 2 | Afastador Farabeuf Conjunto Completo, 17x20cm |
| 8 | 2 | Pinça Allis, pontas retas com 5 x 6 dentes, 15cm |
| 9 | 6 | Pinça Backhaus 13cm |
| 10 | 1 | Pinça Anatômica Jansen, baioneta, pontas retas e serrilhadas, 16cm |
| 11 | 1 | Pinça Anatômica Jansen, baioneta, pontas retas e serrilhadas, 20cm |
| 12 | 1 | Pinça para Tumores, Yasargil, serrilhada, 3mm, 22cm |
| 13 | 1 | Pinça para Tumores, Yasargil, serrilhada, 5mm, 22cm |
| 14 | 1 | Cabo de bisturi nº 3, graduado em centímetros, 12cm |
| 15 | 1 | Cabo de Bisturi, #3L, 20cm |
| 16 | 2 | Serra Gigli, manopla |
| 17 | 2 | Cureta Óssea Bruns, 17cm, 5.2mm |
| 18 | 2 | Cureta Óssea Bruns , 17cm, 7mm |
| 19 | 6 | Pinça Dandy, pontas curvas laterais, finas e serrilhadas, 14cm |
| 20 | 2 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas com 1x2 dentes, 18cm |
| 21 | 1 | Dissector Dura Sachs, rombo, 21cm |
| 22 | 1 | Cureta e Dissector Dura Penfield, 17.5cm |
| 23 | 2 | Afastador Ribbon, maleavel, 9x200mm |
| 24 | 2 | Afastador Ribbon, maleavel, 25x200mm |
| 25 | 1 | Pinça kerrison, corte angulado para cima, padrão desmontável, 2mm, 18cm |
| 26 | 1 | Pinça kerrison, corte angulado para cima, padrão desmontável, 3mm, 18cm |
| 27 | 6 | Pinça Kelly, pontas retas, finas e serrilhadas, 14cm |
| 28 | 4 | Pinça Kelly, pontas curvas, finas e serrilhadas, 14cm |
| 29 | 2 | Pinça Kelly-Rankin, pontas curvas, finas e serrilhadas, 16cm |
| 30 | 1 | Pinça óssea Röttgen-Ruskin, curva, 23cm |
| 31 | 1 | Pinça Leksell-Stille óssea, 4mm, 24cm |
| 32 | 5 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas curva, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 33 | 2 | Cabo serra Gigli |
| 34 | 2 | Canula de Sucção Frazier/McGuckin , 2.0mm, 30°, 19cm |
| 35 | 2 | Canula de Sucção Frazier/McGuckin , 4.0mm, 30°, 19cm |
| 36 | 2 | Porta Agulha Mayo Hegar, 14cm, com videa |
| 37 | 2 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 16cm |
| 38 | 1 | Rugina Farabeuf, curvo, 15cm |
| 39 | 1 | Tesoura Schmieden-Taylor, lâminas anguladas 60º, com pontas rombas e protetor, cabo curvo, 17cm |
| 40 | 1 | Tesoura Metzenbaum-Nelson, lâminas retas, finas com pontas rombas, 20cm |
| 41 | 1 | Tesoura Metzenbaum-Nelson, lâminas curvas, finas com pontas rombas, 20cm |
| 42 | 1 | Tesoura Mayo, curva, 16cm |
| 43 | 1 | Tesoura Mayo, reta, 16cm |
| 44 | 1 | Tesoura Metzenbaum- Fine, lâminas curvas, finas com pontas rombas, 14.5cm |
| 45 | 1 | Cúpula Redonda, capacidade de 250ml, diamentro de 95mm |
| 46 | 1 | Cuba Rim, 207*98*39mm |
| 47 | 1 | Afastador Langenbeck, 35x10mm 21cm |
| 48 | 1 | Dissector e Afastador de amígdala Hurd, 22cm |
| 49 | 1 | Box de container tamanho 3/4, em alumínio anodizado, dimensões internas 430x260x115 mm |
| 50 | 1 | Tampa para container tamanho 3/4, com sistema de barreira permanente, silicone em toda extensão para perfeita vedação, cor dourada |
| 51 | 1 | Cesto aramado compatível com box tamanho 3/4, com pés, dimensões 405x252x80 mm |
| 52 | 2 | Plaqueta identificação para container, cor dourada |

### Caixa de Mão

| ITEM | QD | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Mini Alavanca Óssea Hohmann, 2x8mm, 16cm |
| 2 | 1 | Alavanca e Afastador Ósseo Hohmann, 15mm, 16cm |
| 3 | 1 | Mini Alavanca Óssea Hohmann, 6x160mm |
| 4 | 2 | Afastador Volkmann, multi-uso, gancho com 1 dente semi-rombo, 22cm |
| 5 | 2 | Afastador Volkmann, multi-uso, gancho com 2 dentes semi-rombos, 22cm |
| 6 | 1 | Liston Pinça para cortar Osso, angulada, 17cm |
| 7 | 1 | Cureta Óssea Volkmann, 17cm, 7.4x4.8mm |
| 8 | 2 | Cureta Óssea Volkmann, 17cm, 4.8x3.5mm |
| 9 | 1 | Afastador Farabeuf Conjunto Completo, 17x20cm |
| 10 | 1 | Afastador Farabeuf, par, 15cm |
| 11 | 1 | Afastador Farabeuf, par, 12cm |
| 12 | 1 | Osteotomo Mini Lambotte, 3mm, 17cm |
| 13 | 1 | Osteotomo Mini Lambotte, 4 mm, 17cm |
| 14 | 1 | Osteotomo Mini Lambotte, 6 mm, 17cm |
| 15 | 1 | Osteotomo Mini Lambotte, 8 mm, 17cm |
| 16 | 1 | Osteotomo Mini Lambotte, 10 mm, 17cm |
| 17 | 1 | Osteotomo Mini Lambotte, 12 mm, 17cm |
| 18 | 1 | Osteotomo Lambotte, curvo, 15mm 23cm |
| 19 | 1 | Osteotomo Lambotte, curvo, 20mm 23cm |
| 20 | 1 | Osteotomo Stille, 10mm, 20cm (Maceven) |
| 21 | 1 | Rugina Óssea Luer, curva acentuada, 5mm, 15cm |
| 22 | 1 | Porta Agulha Mayo Hegar, 14cm, com videa |
| 23 | 1 | Rugina Farabeuf, curvo, 15cm |
| 24 | 1 | Afastador Senn-Miller, duplo, rombo, 16cm |
| 25 | 1 | Tesoura Íris, lâminas retas , finas, chanfradas com pontas agudas, 11.5cm |
| 26 | 1 | Tesoura Íris, lâminas curvas , finas, chanfradas com pontas agudas, 11.5cm |
| 27 | 1 | Tesoura Mayo, curva, 16cm |
| 28 | 1 | Tesoura Metzenbaum, lâminas retas, finas com pontas rombas, 14.5cm |
| 29 | 1 | Cesto aramado compatível com box tamanho 1/2, com pés, dimensões 242x252x60 mm |
| 30 | 1 | Box de container tamanho 1/2, em alumínio anodizado, dimensões internas 260x260x85 mm |
| 31 | 1 | Tampa para container tamanho 1/2, com sistema de barreira permanente, silicone em toda extensão para perfeita vedação, cor dourada |
| 32 | 2 | Plaqueta identificação para container, cor dourada |

### Caixa de Pé

| ITEM | QD | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Afastador Volkmann, gancho com 1 dente semi-rombo, 22cm |
| 2 | 1 | Hohmann Alavanca Óssea, 8mm, 22cm |
| 3 | 1 | Hohmann Alavanca e Afastador Ósseo, 15mm, 16cm |
| 4 | 1 | Hohmann Mini Alavanca Óssea, 6x160mm |
| 5 | 2 | Cureta Óssea Volkmann, 17cm, 4.8x3.5mm |
| 6 | 1 | Cureta Óssea Volkmann, 17cm, 4.2x2.6mm |
| 7 | 2 | Afastador Farabeuf Conjunto Completo, 17x20cm |
| 8 | 1 | Osteotomo Mini Lambotte, 3 mm, 17cm |
| 9 | 1 | Osteotomo Mini Lambotte, 4 mm, 17cm |
| 10 | 1 | Osteotomo Mini Lambotte, 6 mm, 17cm |
| 11 | 1 | Osteotomo Mini Lambotte, 8 mm, 17cm |
| 12 | 1 | Osteotomo Mini Lambotte, 10 mm, 17cm |
| 13 | 1 | Osteotomo Mini Lambotte, 12 mm, 17cm |
| 14 | 1 | Osteotomo Lambotte, curvo, 15mm 23cm |
| 15 | 1 | Osteotomo Lambotte, curvo, 20 mm 23cm |
| 16 | 1 | Osteotomo Stille, 10mm, 20cm (Maceven) |
| 17 | 1 | Osteotomo Stille, 20mm, 20cm (Maceven) |
| 18 | 1 | Rugina Óssea Luer, curva acentuada, junta parafusada, 5mm, 15cm |
| 19 | 1 | Tesoura Mayo, reta, 16cm |
| 20 | 1 | Tesoura Metzenbaum, lâminas curvas, finas com pontas rombas, 14.5cm |
| 21 | 1 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 16cm |
| 22 | 1 | Rugina Lambotte, 10mm, 21cm |
| 23 | 1 | Martelo Ombredanne 550g 24cm |
| 24 | 1 | Cesto aramado compatível com box tamanho 1/2, com pés, dimensões 242x252x60 mm |
| 25 | 1 | Box de container tamanho 1/2, em alumínio anodizado, dimensões internas 260x260x85 mm |
| 26 | 1 | Tampa para container tamanho 1/2, com sistema de barreira permanente, silicone em toda extensão para perfeita vedação, cor dourada |
| 27 | 2 | Plaqueta identificação para container, cor dourada |

### Complemento da Ortopedia

| ITEM | QD | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Afastador maleável Ribbon, 30x330mm |
| 2 | 1 | Afastador Jansen, garras com3 x 3 dentes pequenos e rombos, barra central com pino de ajuste, 10cm |
| 3 | 2 | Pinça Pozzi, 25cm |
| 4 | 2 | Afastador Senn-Miller, duplo, rombo, 16cm |
| 5 | 2 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 20cm |
| 6 | 1 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 16cm |
| 7 | 1 | Pinça Rochester-Pean, pontas curvas e serrilhadas, 20cm |
| 8 | 1 | Cureta Óssea Volkmann, 17cm, 5.8x3.8mm |
| 9 | 1 | Cureta Óssea Bruns, 23cm, 8.2x5.5mm |
| 10 | 2 | Afastador Richardson, 52x22mm, 24cm |
| 11 | 2 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas com 1x2 dentes, 18cm |
| 12 | 4 | Pinça Backhaus 13cm |
| 13 | 3 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas curvas, serrilhadas com 1x2 dentes, 18cm |
| 14 | 3 | Pinça Kocher, pontas retas com 1x2 dentes, finas e serrilhadas, 18cm |
| 15 | 1 | Pinça Mixter O`Shaugnessy, meio serrilhada, 15cm |
| 16 | 1 | Pinça Mixter O Shaugnessy , curva, meio serrilhado, 19cm |
| 17 | 1 | Pinça Mixter Gall Bladder, curva, 23cm |
| 18 | 1 | Afastador Farabeuf, par, 15cm |
| 19 | 1 | Afastador Farabeuf, par, 12cm |
| 20 | 1 | Pinça Cheron, pontas retas e serrilhadas, formato baioneta, 25cm |
| 21 | 2 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 18cm |
| 22 | 4 | Pinça Allis, pontas retas com 5 x 6 dentes, 19cm |
| 23 | 1 | Alavanca Lambotte, 20mm, 21cm |
| 24 | 1 | Alavanca Lambotte, 10mm, 21cm |
| 25 | 3 | Pinça Kelly-Rankin, pontas retas, finas e serrilhadas, 16cm |
| 26 | 3 | Pinça Kelly-Rankin, pontas curvas, finas e serrilhadas, 16cm |
| 27 | 3 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas curva, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 28 | 3 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas retas, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 29 | 1 | Rugina Óssea Ruskin, reta, 23cm |
| 30 | 1 | Pinça Anatômica Adson, pontas retas, finas com 1x2 dentes, 12cm |
| 31 | 1 | Pinça Anatômica Adson, pontas retas, finas e serrilhadas, 12cm |
| 32 | 1 | Tesoura Mayo, curva, 16cm |
| 33 | 1 | Tesoura Mayo, reta, 16cm |
| 34 | 1 | Tesoura Metzenbaum-Nelson, lâminas curvas, finas com pontas rombas, 18cm |
| 35 | 1 | Cabo de bisturi nº 3, graduado em centímetros, 12cm |
| 36 | 1 | Cabo de bisturi nº 4, standard, 12cm |
| 37 | 1 | Tentacânula, 16cm |
| 38 | 1 | Hohmann Alavanca Óssea, 8mm, 22cm |
| 39 | 1 | Box de container tamanho 3/4, em alumínio anodizado, dimensões internas 430x260x115 mm |
| 40 | 1 | Tampa para container tamanho 3/4, com sistema de barreira permanente, silicone em toda extensão para perfeita vedação, cor dourada |
| 41 | 1 | Cesto aramado compatível com box tamanho 3/4, com pés, dimensões 405x252x80 mm |
| 42 | 2 | Plaqueta identificação para container, cor dourada |

### Caixa de Ombro

| ITEM | QD | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Raspa Nasal Fomon, dentes grossos, ponta dupla, 21cm |
| 2 | 1 | Cureta Óssea Bruns, 23cm, 7x4.5mm |
| 3 | 4 | Afastador Volkmann, gancho com 2 dentes semi-rombos, 22cm |
| 4 | 2 | Afastador Volkmann, gancho com 3 dentes semi-rombos, 22cm |
| 5 | 3 | Alavanca Óssea Hohmann, 22x250mm |
| 6 | 3 | Afastador Richardson, 52x22mm, 24cm |
| 7 | 1 | Afastador Zenker, válvula angulada, lâmina combordas serrilhadas de dimensões de 35mm x 8mm, 23.5cm |
| 8 | 1 | Osteotomo Lambotte, curvo, 25mm 23cm |
| 9 | 1 | Afastador Fukuda, 32mm, 20cm |
| 10 | 1 | Cesto aramado compatível com box tamanho 1/2, com pés, dimensões 242x252x60 mm |
| 11 | 1 | Box de container tamanho 1/2, em alumínio anodizado, dimensões internas 260x260x85 mm |
| 12 | 1 | Tampa para container tamanho 1/2, com sistema de barreira permanente, silicone em toda extensão para perfeita vedação, cor dourada |
| 13 | 2 | Plaqueta identificação para container, cor dourada |

### Mamoplastia

| ITEM | QD | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Pinça Anatômica Adson, pontas retas, finas com 1x2 dentes, 12cm |
| 2 | 1 | Pinça Anatômica Adson, pontas retas, finas e serrilhadas, 12cm |
| 3 | 4 | Pinça Allis, pontas retas com 5 x 6 dentes, 15cm |
| 4 | 2 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas com 1x2 dentes, 16cm |
| 5 | 2 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 16cm |
| 6 | 6 | Pinça Backhaus 13cm |
| 7 | 1 | Cabo de bisturi nº 3, graduado em centímetros, 12cm |
| 8 | 1 | Cabo de bisturi nº 4, standard, 12cm |
| 9 | 1 | Pinça Foerster, pontas retas com anéis fenestrados e serrilhados, 18cm |
| 10 | 2 | Afastador Farabeuf, par, 15cm |
| 11 | 2 | Afastador Volkmann, multi-uso, gancho com 2 dentes semi-rombos, 22cm |
| 12 | 1 | Gancho para pele Gillies, delicado, 2.5mm, 18cm |
| 13 | 1 | Tesoura Íris, lâminas retas , finas, chanfradas com pontas agudas, 11.5cm |
| 14 | 1 | Tesoura Íris, lâminas curvas , finas, chanfradas com pontas agudas, 11.5cm |
| 15 | 1 | Tesoura Metzenbaum, lâminas curvas, finas com pontas rombas, 14.5cm |
| 16 | 1 | Tesoura Metzenbaum, lâminas retas, finas com pontas rombas, 14.5cm |
| 17 | 4 | Pinça Kelly-Rankin, pontas curvas, finas e serrilhadas, 16cm |
| 18 | 4 | Pinça Kelly-Rankin, pontas retas, finas e serrilhadas, 16cm |
| 19 | 2 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas curvas, serrilhadas com 1x2 dentes, 16cm |
| 20 | 2 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas retas, serrilhadas com 1x2 dentes, 16cm |
| 21 | 6 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas curva, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 22 | 6 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas retas, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 23 | 1 | Pinça Cheron, pontas retas e serrilhadas, formato baioneta, 25cm |
| 24 | 1 | Porta Agulha Mayo Hegar, 14cm, com videa |
| 25 | 1 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 16cm |
| 26 | 1 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 18cm |
| 27 | 1 | Canula de aspiração Yankauer, com ponta rosqueável modelo chuveiro, manopla com apoio digital e oliva, 27cm |
| 28 | 2 | Afastador Richardson, válvula com lâmina de 36mm x 28mm e bordas lisas viradas para baixo, 24cm |
| 29 | 2 | Afastador Senn-Miller, duplo, rombo, 16cm |
| 30 | 1 | Box de container tamanho 3/4, em alumínio anodizado, dimensões internas 430x260x115 mm |
| 31 | 1 | Tampa para container tamanho 3/4, com sistema de barreira permanente, silicone em toda extensão para perfeita vedação, cor dourada |
| 32 | 1 | Cesto aramado compatível com box tamanho 3/4, com pés, dimensões 405x252x80 mm |
| 33 | 2 | Plaqueta identificação para container, cor dourada |

### Amputação

| ITEM | QD | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 16cm |
| 2 | 5 | Pinça Backhaus 13cm |
| 3 | 1 | Cabo de bisturi nº 3, graduado em centímetros, 12cm |
| 4 | 1 | Pinça Cheron, pontas retas e serrilhadas, formato baioneta, 25cm |
| 5 | 1 | Liston Pinça Corta Osso, angulada, 17cm |
| 6 | 3 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas com 1x2 dentes, 16cm |
| 7 | 1 | Afastador Farabeuf, par, 12cm |
| 8 | 2 | Cabo serra Gigli |
| 9 | 6 | Pinça Kelly-Rankin, pontas curvas, finas e serrilhadas, 16cm |
| 10 | 6 | Pinça Kelly-Rankin, pontas retas, finas e serrilhadas, 16cm |
| 11 | 2 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas retas, serrilhadas com 1x2 dentes, 16cm |
| 12 | 1 | Lima Óssea, 20mm, 28cm |
| 13 | 4 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas curva, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 14 | 1 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 16cm |
| 15 | 1 | Rugina Óssea Stille Luer, reta, 22cm |
| 16 | 1 | Tesoura Mayo, curva, 16cm |
| 17 | 1 | Box de container tamanho 3/4, em alumínio anodizado, dimensões internas 430x260x115 mm |
| 18 | 1 | Tampa para container tamanho 3/4, com sistema de barreira permanente, silicone em toda extensão para perfeita vedação, cor dourada |
| 19 | 1 | Cesto aramado compatível com box tamanho 3/4, com pés, dimensões 405x252x80 mm |
| 20 | 2 | Plaqueta identificação para container, cor dourada |

### Vascular

| ITEM | QD | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Afastador Weitlaner, 3x4 dentes, rombo, 23cm |
| 2 | 1 | Afastador Weitlaner, 3x4 dentes, rombo, 14cm |
| 3 | 1 | Afastador de Costelas Finochietto, 31x45mm, 210mm |
| 4 | 1 | Afastador Farabeuf, par, 12cm |
| 5 | 1 | Afastador Farabeuf, par, 15cm |
| 6 | 2 | Afastador Richardson Afastador, 52x22mm, 24cm |
| 7 | 1 | Afastador Jansen, garras com3 x 3 dentes pequenos e rombos, barra central com pino de ajuste, 10cm |
| 8 | 1 | Clamp DeBakey Atrauma Bulldog, reta, 8cm, 20mm |
| 9 | 1 | Clamp DeBakey Atrauma Bulldog, curva, 7,8cm, 18mm |
| 10 | 1 | Clamp DeBakey Atrauma Bulldog, reta, 10.5cm, 45mm |
| 11 | 1 | Clamp DeBakey Atrauma Bulldog, curva, 9.7cm, 4'', 38mm |
| 12 | 1 | Cabo de bisturi nº 3, graduado em centímetros, 12cm |
| 13 | 1 | Cabo de bisturi nº 4, standard, 12cm |
| 14 | 3 | Clamp aorta DeBakey , curvo, 95mm, 25cm, ranhura DeBakey |
| 15 | 1 | Clamp de anastomose Glover, curvado, 65mm, 21.5cm, ranhura DeBakey |
| 16 | 1 | Pinça hemostática DeBakey-Bainbridge, atraumática, reta, 65mm, 18cm, ranhura DeBakey |
| 17 | 2 | Pinça hemostática DeBakey-Bainbridge, atraumática, curva, 65mm, 18cm, ranhura DeBakey |
| 18 | 4 | Clamp de coarctação DeBakey, curvada, 80mm, 24cm, ranhura DeBakey |
| 19 | 1 | Freer Alavanca de Septo, afiada/romba 4.5mm, 18cm |
| 20 | 2 | Kelly Pinça Hemostatica, curva, 22cm |
| 21 | 1 | Pinça Anatômica Adson, pontas retas, finas com 1x2 dentes, 12cm |
| 22 | 4 | Pinça Allis, pontas retas com 5 x 6 dentes, 15cm |
| 23 | 2 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 16cm |
| 24 | 1 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas e serrilhadas, 14.5cm |
| 25 | 2 | Pinça Anatômica Standard, pontas retas, largas com 1x2 dentes, 16cm |
| 26 | 12 | Pinça Backhaus 13cm |
| 27 | 1 | Pinça Cheron, pontas retas e serrilhadas, formato baioneta, 25cm |
| 28 | 6 | Pinça Kelly-Rankin, pontas retas, finas e serrilhadas, 16cm |
| 29 | 10 | Pinça Kelly-Rankin, pontas curvas, finas e serrilhadas, 16cm |
| 30 | 2 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas curvas, serrilhadas com 1x2 dentes, 16cm |
| 31 | 1 | Pinça Kocher-Ochsnner, pontas retas, serrilhadas com 1x2 dentes, 16cm |
| 32 | 2 | Pinça Mixter O Shaugnessy, curva, meio serrilhado, 19cm |
| 33 | 4 | Pinça Mixter, pontas curvas com serrilhas paralelas longitudinais, 28cm |
| 34 | 4 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas retas, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 35 | 4 | Pinça Halsted-Mosquito, pontas curva, finas e serrilhadas, 12.5cm |
| 36 | 2 | Pinça Baby-Mixter, pontas finas e curvas, 14cm |
| 37 | 8 | Satinsky Clamp para Oclusão Tangencial, 24cm |
| 38 | 2 | Porta Agulha Mayo Hegar, 14cm, com videa |
| 39 | 2 | Porta Agulha Mayo-Hegar, pontas com wídea TC, retas, 16cm |
| 40 | 2 | Tesoura Metzenbaum- Fine, lâminas retas, finas com pontas rombas, 18cm |
| 41 | 2 | Tesoura Metzenbaum- Fine, lâminas curvas, finas com pontas rombas, 18cm |
| 42 | 1 | Tesoura Potts-Smith, lâminas anguladas 25º, finas com pontas agudas, 19cm |
| 43 | 1 | Tesoura vascular POTTS-SMITH, 45°, 19cm |
| 44 | 1 | Tesoura Potts-Smith, lâminas anguladas 60º, finas com pontas agudas, 19cm |
| 45 | 2 | Box de container tamanho 3/4, em alumínio anodizado, dimensões internas 430x260x115 mm |
| 46 | 2 | Tampa para container tamanho 3/4, com sistema de barreira permanente, silicone em toda extensão para perfeita vedação, cor dourada |
| 47 | 2 | Cesto aramado compatível com box tamanho 3/4, com pés, dimensões 405x252x80 mm |
| 48 | 4 | Plaqueta identificação para container, cor dourada |

### CONTAINERS DIVERSOS

| ITEM | QD | DESCRITIVO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | Conjunto de container, tamanho 1/2, tampa com filtro permanente e cesto, tamanho interno aproximado de 260x260x115 mm |
| 2 | 20 | Conjunto de container, tamanho 1/1, tampa com filtro permanente e cesto, tamanho interno aproximado de 550x260x115 mm |

## 4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS

4.1. Todos os instrumentais deverão ser identificados com o código e o logotipo do fabricante.

4.2. Todos os instrumentais deverão ter acabamento com polimento fosco (anti-reflexivo) de modo a garantir à equipe cirúrgica que os reflexos da luminosidade provenientes dos focos cirúrgicos não interfiram no campo operatório e assegurem aos cirurgiões, estabilidade do campo visual e conforto.

4.3. Todos os instrumentais devem apresentar excelente alinhamento, empunhadura anatômica e peso e balanceamento adequados à sua finalidade, compatíveis com cada finalidade.

4.4. Os instrumentais articulados devem apresentar ajuste perfeito do parafuso de articulação, resistência, bem como quando for o caso, apresentar cremalheiras capazes de atenderem adequadamente a finalidade e se apresentar precisos no encaixe e no movimento.

4.5. As cremalheiras, com funcionamento progressivo, suave, sem trancos e sem escapar com movimentos falsos.

4.6. Os instrumentais de diérese devem ter corte preciso com tratamento térmico adequado, de modo que a dureza alcançada no processo de fabricação seja específica para a finalidade, dotado de perfeito alinhamento e balanceamento das lâminas propiciando corte absoluto, sem esmagamento.

4.7. As pinças de dissecção devem apresentar elasticidade, tensão balanceada e perfeito alinhamento das pontas de forma a proporcionar ajuste seguro e firme, sem tornar cansativo o trabalho do cirurgião.

4.8. Os instrumentais de sutura deverão ter acabamento delicado nas pontas, precisos quanto à apreensão das agulhas, sem rebarbas, isentos de pontos cortantes para não seccionar o fio.

4.9. Os instrumentais devem apresentar dimensões aproximadas conforme o solicitado e acabamento livre de rebarbas, sinais de oxidação, fissuras ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua finalidade.

4.10. As caixas tipo container deve ter dimensões adequadas para a finalidade do acondicionamento dos instrumentais, construídos em alumínio anodizado, com tampas providas de vedação em material que promova a segurança de esterilização, resistentes ao processo de esterilização, conforme normas sanitárias vigentes e virem acompanhadas de tampas.

4.11. Todos os instrumentais devem ser fabricados em aço inoxidável, ligas metálicas AISI 304 e 420, e o produto final (instrumental) deverá possuir registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme legislação vigente.

4.12. Todos os instrumentais devem ter tratamento superficial antiferruginoso.

4.13. Serão toleradas variações nas dimensões dos instrumentais de até 10% de diferença do descritivo tecnico.

4.14. Após a entrega dos produtos na Unidade, a CONTRATADA deverá providenciar a identificação das caixas (identificadores coloridos, com no mínimo 6 cores diferentes) e respectivos instrumentais (por fitas coloridas permeáveis ao vapor ou ao gás, visando a identificação de materiais cirúrgicos, com no mínimo 12 cores diferentes), de acordo com as especialidades médicas.

4.15. Os produtos deverão ser entregues novos, sem uso, aptos ao pronto uso, e não esterilizados.

4.16. Os instrumentais serão organizados conforme as listas das caixas cirúrgicas e deverão ser devidamente acondicionados nos seus respectivos containers, conforme Descritivo Quantitativo e Qualitativo constante neste Termo.

4.17. A composição das caixas poderá ser alterada a pedido do médico responsável até o limite de 20% do número total de itens que compõem a caixa, seja por inclusão, exclusão ou substituição de itens, mediante solicitação formal e justificada do médico responsável e prévia aprovação por escrito da CONTRATANTE. Quaisquer alterações de custo decorrentes dessas modificações na composição deverão ser negociadas e formalizadas previamente.

4.18. Poderão ser ofertadas no máximo de duas marcas.

## 6. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

### 6.1. Da Manutenção Preventiva

6.1.1. Os serviços de manutenção preventiva deverão contemplar a execução de rotinas de testes para verificação, diagnóstico e reconfiguração das facilidades existentes nos produtos, devendo ser efetuados por técnicos especializados, no mínimo, em datas e horários previamente formalizados em um Cronograma definido entre a Unidade e a CONTRATADA.

### 6.2. Da Manutenção Corretiva e substituição de produtos

6.2.1. A manutenção corretiva tem por finalidade corrigir falhas e defeitos no funcionamento e partes dos produtos, não tendo periodicidade definida.

6.2.2. A CONTRATADA deverá obedecer ao seguinte roteiro: - Atender ao chamado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, o qual será solicitado por telefone ou por escrito (e-mail), devendo a CONTRATADA disponibilizar contato telefônico para essas ocorrências. - Diagnosticar e substituir, quando necessário, no prazo máximo de 5 dias úteis, qualquer produto que apresentar defeito de fabricação, sem ônus para a CONTRATANTE.

6.2.2.1 Para itens muito específicos de uma determinada especialidade, o prazo de devolução e / ou substituição poderá ser estendido para até 10 (dez) dias úteis com a devida anuência da CONTRATANTE. > Nota: Quando a ausência do item causar perda de função da caixa de instrumentais, inviabilizando seu uso, a Unidade glosará o valor da locação da caixa no período em que a caixa estiver inutilizada pela falta do item.

6.2.2.2 Imediatamente após a execução dos serviços, a Contratada deverá apresentar à Contratante um “Relatório de Serviços” no qual constarão as ocorrências, os serviços executados, inclusive decorrentes de produtos substituídos em caso de não recuperação, o qual será assinado pelo técnico da CONTRATADA e pelo representante da CONTRATANTE.

## 7. DA CAPACITAÇÃO - TREINAMENTOS

7.1. A CONTRATADA deverá ministrar treinamento para a equipe da CONTRATANTE que irá utilizar e esterilizar as caixas e instrumentais, em horários diurnos e noturnos a serem programados pela Coordenação do Centro de Material e Esterilização, sem quaisquer ônus adicionais.

7.2. Os treinamentos visam propiciar a familiaridade com os produtos, modo de manuseio, acondicionamento, limpeza e reprocessamento, de forma que estes venham a ser utilizados em sua plenitude por todo o corpo clínico, devendo para tanto, ser repetido sempre que houver necessidade, como por exemplo, nas mudanças de equipe, incidências de quebra de acessórios, erros de manuseio dos equipamentos, e, no mínimo, anualmente, para fins de atualização e reciclagem.

## 8. DAS NORMAS APLICÁVEIS

- ABNT NBR ISO 7153-1:2006 (ou versão mais atualizada) – Instrumental Cirúrgico – Materiais Metálicos – Parte 1: Aço Inoxidável;

- ABNT NBR 13912:1997 (ou versão mais atualizada) – Instrumental Cirúrgico – Tesouras e Cisalhas – Requisitos e Métodos de Ensaio;

- ABNT NBR 13851:1997 (ou versão mais atualizada) – Instrumentais Cirúrgico e Odontológico – Resistência à Esterilização em Autoclave, à corrosão e à exposição térmica – Requisitos Gerais;

- ABNT NBR 13916:1997 (ou versão mais atualizada) – Instrumentais Cirúrgico e Odontológico de Aço Inoxidável – Acabamento e Tratamento Superficial.

## 9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das demais previstas em Contrato, constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:

9.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste termo.

9.2. Efetuar a entrega e treinamento dos instrumentais, devidamente identificados e acondicionados nas caixas containers dentro do prazo consignado na Ordem de Início de Serviço.

9.3. Fornecer os produtos novos, aptos ao uso, com todas as suas funcionalidades ativas, de acordo com a marca e fabricante homologados no certame.

9.4. Após a entrega, identificar e manter os produtos identificados, caixas contêineres com (identificadores coloridos, com mínimo de 6 cores diferentes) e instrumentais (com fitas coloridas porosa e permeáveis ao vapor ou ao gás, próprias para identificação de materiais cirúrgicos, com no mínimo 12 cores diferentes), visando o Controle de Gestão específica para cada item.

9.5. Todas as características dos produtos/ instrumentais descritas pela CONTRATADA devem guardar compatibilidade com as especificações exigidas neste instrumento devendo o produto ou componente ofertado ser claramente descrito de forma visual e/ou escrita.

9.6. Repor às suas expensas todo material necessário de forma a permitir o uso sem falta de qualquer item.

9.7. A CONTRATADA deverá realizar todas as manutenções Preventiva e Corretiva necessárias para que os produtos estejam em condições satisfatórias para as equipes médicas, de acordo com as normas vigentes.

9.8. Cumprir o Programa de Manutenção Preventiva e Corretiva, inclusive com reposição de peças e produtos, conforme especificações e quantitativos estabelecidos nos neste Termo.

9.9. Fornecer relatório técnico de manutenção preventiva e corretiva/ substituição dos produtos, o qual deverá ser vistado pelo responsável da instituição que acompanhar o serviço, sendo que uma via deste relatório ficará de posse da Unidade, a qual anexará cópia do mesmo no processo de pagamento.

9.10. Atender aos chamados para Manutenção Corretiva, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, a contar da data e hora da chamada.

9.11. Providenciar a substituição do(s) produtos(s) por outro igual ao que foi homologado no certame, caso o defeito não seja sanado, nos prazos estabelecidos no item 6.2 deste Termo de Referência.

9.12. Reparar e/ou refazer, sem ônus para a CONTRATANTE, os serviços que, a critério desta, não tenham sido bem executados.

9.13. Fornecer mensalmente os insumos necessários para a devida utilização nos containers, quais sejam, filtros, lacres e placas identificadoras para containers.

9.14. Realizar inventários para controle de seu parque de itens disponibilizados, comunicando por escrito à CONTRATANTE a necessidade ressarcimento em caso de destruição, roubo, furto ou extravio, por culpa da CONTRATANTE, mediante apresentação de Relatórios contendo laudos técnicos.

9.15. Coordenar, supervisionar e executar os serviços descritos neste termo, visando o bom andamento dos serviços.

9.16. Designar, por escrito, um Gestor do Contrato devidamente habilitado e capacitado para supervisionar e garantir a execução dos serviços dentro das normas de boas práticas e qualidade estabelecidas pela legislação e que tenha poder para resolução de possíveis ocorrências, durante a execução deste contrato, o qual deverá reportar-se ao Fiscal do Contrato da Unidade Hospitalar, responsável pelo acompanhamento da execução do contrato.

9.17. Atender de imediato as solicitações da CONTRATANTE, quanto às substituições de profissionais não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços, desde que justificado pela CONTRATANTE.

9.18. Prestar todos os esclarecimentos que forem formalmente solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente todas as reivindicações pertinentes.

9.19. Comunicar à CONTRATANTE por escrito quando verificar condições inadequadas para o fornecimento ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução desta locação.

9.20. Arcar com despesas decorrentes de infrações de qualquer natureza praticadas por seus empregados durante a execução dos serviços.

9.21. Arcar com os encargos e despesas decorrentes de carga, descarga e transporte dos produtos até a Unidade Hospitalar.

9.22. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir total ou parcialmente o objeto do contrato a terceiros ou a eles associarem-se, sem prévia autorização da CONTRATANTE.

## 10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE:

10.1. Permitir aos técnicos e profissionais da CONTRATADA, acesso às áreas físicas envolvidas na execução deste contrato, observadas as normas de segurança.

10.2. Garantir acesso aos setores onde será procedida a manutenção, dentro de seu estabelecimento, bem como disponibilizar local adequado e, ainda, disponibilizar os produtos devidamente limpos e/ou descontaminados para este fim, cooperando no que for necessário para a execução dos serviços de manutenção.

10.3. Durante o processo de montagem das caixas, proceder os testes de funcionabilidade dos instrumentais cirúrgicos para testar o perfeito funcionamento das peças.

10.3.1. Caso seja identificado alguma avaria durante os testes, o material será devidamente identificado e separado da caixa. 10.3.2. O responsável da CME da Unidade informará ao Fiscal para que este notifique a CONTRATADA acerca do item (s) que carecem de Manutenção Corretiva e/ou substituição.

10.4. Acompanhar o processo de entrega inicial, bem como entregas pontuais, retiradas e devolução de produtos, conferindo os produtos, podendo rejeitá-los, caso estejam em desacordo com o descritivo técnico do Termo de Referência.

10.5. Providenciar o local para o devido acondicionamento dos produtos em comum acordo com o Enfermeiro chefe do Centro Cirúrgico e/ou Centro de Material Esterilizado.

10.6. Dar ciência, imediata e por escrito, à CONTRATADA, referente a quaisquer anormalidades, irregularidades ou falhas constatadas na execução do contrato, fixando prazo para as devidas correções.

10.7. Comunicar à CONTRATADA, a ocorrência de qualquer falha ou mau funcionamento, especificando o tipo de defeito.

10.8. Zelar pelo bom uso dos produtos, bem como não alienar, emprestar, alugar no todo ou em parte, por qualquer título ou forma os produtos recebidos e que estão sob sua posse, sendo de propriedade da CONTRATADA.

10.9. Ressarcir o valor correspondente ao preço do(s) produtos(s) devidamente atualizado, de acordo com o preço praticado no mercado à época e/ou Nota Fiscal da entrega dos produtos locados, em caso de destruição, roubo, furto ou extravio, por culpa da CONTRATANTE. Perdas ocasionadas por Fenômenos da Natureza ou má qualidade dos produtos não se enquadram neste ressarcimento.

10.10. Os ressarcimentos por uso e/ ou extravio dos produtos somente poderão ser efetivados após apresentação de orçamento com laudo técnico emitido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, com aprovação expressa e formal da CONTRATANTE.

10.11. Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitadas pela CONTRATADA e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham de executar.

10.12. Notificar a CONTRATADA quanto da retirada do(s) equipamento(s), no término do contrato.

## 11. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1. A CONTRATANTE exercerá a fiscalização do serviço de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do objeto contratado, podendo, ainda, realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetuando avaliação periódica quanto à qualidade e o andamento dos serviços prestados.

11.2. A Fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não exclui, nem reduz a completa responsabilidade da CONTRATADA pela inobservância de qualquer obrigação assumida.

11.3. O Contrato será fiscalizado por profissional indicado pela Diretoria Técnica da CONTRATANTE.

11.4. O Fiscal do Contrato da Unidade da CONTRATANTE deverá realizar auditoria presencial com vistas a confirmar a efetiva disponibilidade das caixas e instrumentais locados para devida validação com fins de pagamento dos serviços efetivamente realizados.

11.5. A avaliação do serviço será feita conforme:

11.5.1. Avaliação “a contento”: Deve ser apontada quando os serviços realizados estiverem satisfatórios, atendendo ao descrito no Termo de Referência, sendo os pagamentos realizados de acordo com a Ficha de Acordo de Nível de Serviço – ANEXO I do Termo de Referência;

11.5.2. Na avaliação “não a contento”: Os fiscais do contrato deverão apontar e justificar através de documentação comprobatória em suas medições mensais eventuais falhas de execução, para serem deduzidas e aplicadas as penalidades contratuais, e então proceder os pagamentos realizados de acordo com a Ficha de Acordo de Nível de Serviço – ANEXO I do Termo de Referência;

11.5.3. Fica compreendido que enquadrada nas condições anteriores, no caso de reincidência em medições “não a contento” fica a CONTRATADA submetida à rescisão contratual unilateral.

11.6. O instrumento de Avaliação de Acordo de Nível de Serviço da CONTRATADA deverá ser preenchido mensalmente pelo Fiscal da Unidade da CONTRATANTE (conforme ANEXO I do Termo de Referência) para fins de pagamento.

11.6.1. Acordo de Nível de Serviços (ANS): 11.6.1.1. Mensalmente será preenchida, pelo Fiscal do contrato, ficha de avaliação, conforme ANEXO I desse instrumento, que comporá o conjunto de documentos base para avaliação do acordo de nível de serviço, ferramenta definidora do valor mensal do repasse ao prestador.

11.6.1.2. O Acordo de Nível de Serviços (ANS) não constitui penalidade ao prestador, apenas ferramenta de avaliação de nível de serviço para pagamento conforme entrega de serviço efetivamente realizada.

11.6.1.3. O formulário deve ser feito em 02 (duas) vias, sendo a primeira via da CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA.

11.6.1.4. Por constituir avaliação de nível de serviço, no caso de o prestador não concordar com a avaliação realizada no ato do serviço, e recusar-se a assinar a ficha, o instrumento será preenchido e assinado por duas testemunhas. A CONTRATADA então receberá cópia da avaliação e terá 05 (cinco) dias úteis para prestar os esclarecimentos necessários, com a junção dos documentos comprobatórios necessários.

11.6.1.5. O Gestor do Contrato avaliará as justificativas, e se posicionará, por escrito, sobre o ocorrido, determinando então a avaliação de nível de serviço.

11.6.1.6. No caso de avaliações de nível de serviços críticas e/ou insuficientes de maneira sucessivas, a empresa CONTRATADA estará sujeita às penalidades conforme previsto em lei e no Termo de Contrato.

## 12. DO PAGAMENTO

12.1. A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, o Relatório de Caixas de Instrumentais por especialidade locadas na Unidade Hospitalar, juntamente com a Nota Fiscal – Fatura, conforme orientações da unidade e utilizando o modelo de planilha acordado previamente.

12.2. O pagamento será realizado mensalmente, em 30 (trinta) dias após a execução do serviço, mediante o Atestado de Medição, planilha com o quantitativo de caixas de instrumentais disponibilizados no mês de referência e a Avaliação do Acordo de Nível de Serviço, enviados pelo Fiscal do Contrato ao Gestor do Contrato.

12.3. A CONTRATADA receberá de acordo com o nível de serviço efetivamente prestado, conforme Avaliação do Acordo de Nível de Serviço.

12.4. A CONTRATADA ficará sujeita a descontos e glosas se houver falhas nos serviços prestados de acordo com o especificado no Termo de Referência.

## 13. DO PRAZO CONTRATUAL E INÍCIO DOS SERVIÇOS

13.1. O prazo de vigência deste contrato é de 5 (cinco) anos, contados da data apontada na Ordem de Início de Serviço, podendo ser prorrogado por igual ou menores e sucessivos períodos, até o limite legal de 10 (dez) anos, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.

13.2. A entrega dos produtos e operacionalização dos serviços deverá ser feita no endereço da unidade, sendo que a entrega até em até 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados da data da emissão da Ordem de Início de Serviço.

13.3. A CONTRATADA deverá estar presente através de seu representante técnico designado, no momento da entrega e conferência de todos os produtos, a fim de facilitar a identificação dos produtos.

13.4. Os serviços deverão serão atestados para pagamento a partir da entrega e operacionalização dos produtos locados (entrega, identificação e treinamento).

## 14. DAS PENALIDADES

14.1. Com fundamento no artigo 156, incisos I a IV, da Lei nº 14.133/21, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 14.2, com as seguintes penalidades: a) advertência; b) impedimento de licitar e contratar; ou c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

14.1.1. Na aplicação das sanções serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública e a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 14.2. A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades pecuniárias: 14.2.1. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no início da prestação de serviços, até o máximo de 10 (dez) dias. 14.2.1.1. No caso de atraso por período superior a 10 (dez) dias, poderá ser promovida, a critério exclusivo da CONTRATANTE, a rescisão contratual, por culpa da CONTRATADA, aplicando-se a pena de multa de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

14.2.2. Multa por inexecução parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor mensal da parcela não executada, ou que a execução tenha sido considerada não a contento pela fiscalização do contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

14.2.3. Multa por inexecução total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.

14.2.4. Pela rescisão do contrato por culpa da CONTRATADA, multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato.

14.2.5. Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o preço mensal;

14.3. A CONTRATANTE, por conveniência e oportunidade, poderá converter a multa pecuniária, não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), em advertência, uma única vez a cada 6 (seis) meses, a contar da data da conversão da aplicação da penalidade.

14.4. Se, por qualquer meio, independentemente da existência de ação judicial, chegar ao conhecimento do gestor do contrato uma situação de inadimplemento com relação às obrigações trabalhistas, tais como salários, vale-transporte, vale-refeição, seguros, entre outros, previstos em lei ou instrumento normativo da categoria e constantes na planilha de composição de custo, caberá a CONTRATANTE apurá-la e, se o caso, garantido o contraditório, aplicar à CONTRATADA multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela não executada, pelo descumprimento de obrigação contratual e, persistindo a situação, o contrato será rescindido.

14.5. A aplicação da multa não ilide a aplicação das demais sanções previstas no item 10.1, independentemente da ocorrência de prejuízo decorrente da descontinuidade da prestação de serviço imposto à Administração.

14.6. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

14.6.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual, quando exigida.

14.6.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação oficial.

14.6.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

14.6.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação da CONTRATANTE.

14.7. Caso haja rescisão, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos I e IV, da Lei Federal nº 14.133/21. 14.8. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados. 14.8.1. No ato do oferecimento de recurso deverá ser recolhido o preço público devido, nos termos do que dispõe o artigo 17 do Decreto nº 51.714/2010.

## 15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

15.1. Para execução deste contrato, será prestada garantia no valor correspondente ao importe de 5% (cinco inteiros por cento) do valor total do contrato, nos termos do artigo 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/21, observado o quanto disposto na Portaria SF nº 76/2019. 15.1.1. Sempre que o valor contractual for aumentado ou o contrato tiver sua vigência prorrogada, a CONTRATADA será convocada a reforçar a garantia, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.

15.1.2. O não cumprimento do disposto na cláusula supra, ensejará aplicação da penalidade estabelecida na cláusula 10.2 deste contrato.

15.2. A garantia exigida pela Administração poderá ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execução do contrato, inclusive nos termos da Orientação Normativa 2/12 – PGM, e/ou de multas aplicadas à empresa contratada.

15.3. A garantia contratual será devolvida após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, mediante requerimento da CONTRATADA, que deverá vir acompanhado de comprovação, contemporânea, da inexistência de ações distribuídas na Justiça do Trabalho que possam implicar na responsabilidade subsidiária do ente público, condicionante de sua liberação, nos termos da Orientação Normativa 2/12 – PGM.

15.4. A validade da garantia prestada, em seguro-garantia ou fiança bancária, deverá ter validade mínima de 180 (cento e oitenta) dias, além do prazo estimado para encerramento do contrato, por força da Orientação Normativa nº 2/2012 da PGM e Portaria SF nº 76/2019.

## 16. DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E PROPOSTA

### 16.1. Documentações referentes aos produtos

16.1.1. Na proposta deverá constar de forma clara, descrição do produto ofertado marca/fabricante, nº do registro na ANVISA. 16.1.2. Comprovar a regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, através de cópia do Registro ou da Isenção, ou de Notificação ou Cadastramento, ou ainda, se for o caso, comprovar que o produto não está sob controle sanitário. Para comprovação também serão aceitos prints de páginas do sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, que estarão sujeitos à confirmação pela Área Técnica Requisitante.

16.1.2.1. Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível da solicitação de sua reavaliação, requerida no primeiro semestre do último ano de validade do quinquênio do registro, contando retroativamente a partir do último dia de validade do registro, conforme Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1.976 e RDC 250 de 20 de outubro de 2.004, acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro e do período de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação dos itens cotados.

16.1.2.2. Havendo dúvida quanto à necessidade do registro junto à ANVISA, caberá o proponente comprovar que o produto não está sob controle sanitário.

16.1.3. A Empresa vencedora deverá entregar certificado ou declaração do fabricante do produto que atende à norma ABNT NBR ISO 7153-1 (ou sua versão mais atualizada), que reporta sobre a qualidade do aço utilizado na fabricação do material cirúrgico; ABNT NBR 13912 (ou sua versão mais atualizada) e ABNT NBR 13851 (ou sua versão mais atualizada), que reporta sobre a resistência à esterilização em autoclave à corrosão; e ABNT NBR 13916 (ou sua versão mais atualizada), que reporta ao acabamento e tratamento superficial. Adicionalmente, deverá apresentar Certificação ISO 13485 (ou equivalente internacional), comprovando conformidade com as boas práticas de fabricação e gestão de dispositivos médicos.

16.1.4. Em caso de suspeita de desvio de qualidade ou suspeita de irregularidade o fornecedor deverá arcar com os custos da análise, em laboratórios de controle de qualidade acreditados junto ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) ou INMETRO ou Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos de Saúde (REBLAS). Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será encaminhado à Vigilância Sanitária para a inutilização nos termos legais.

16.1.5. A Proponente deverá emitir declaração que os produtos atendem aos dispositivos da Lei nº 8078 de 11 de setembro de 1.990 do Código de Defesa do Consumidor.

16.1.6. Os documentos apresentados em língua estrangeira, emitidos por entidades públicas ou privadas de seus países de origem, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados brasileiros e traduzidos por tradutor juramentado.

16.1.7. A Proponente deverá fornecer, juntamente com a proposta, Catálogo para os itens contendo informações técnicas de todos os produtos a serem fornecidos na língua portuguesa, dotado de descritivos técnicos, medidas, códigos e o que mais couber. Sendo que estes deverão estar claramente assinalados de modo a possibilitar a rápida identificação pela Comissão Técnica responsável pela análise, tendo-se como certo que, a não observância deste requisito ou a divergência de informações com os descritivos técnicos acarretarão a desclassificação da Proponente.

16.1.7.1. Serão toleradas variações nas dimensões dos instrumentais solicitados de até 10% de diferença em relação ao descritivo técnico, conforme item 4.13.

16.1.8. A Proponente deverá apresentar, junto à proposta (Anexo II- A), o Anexo II - B preenchido com a marca, Registro na ANVISA e valor unitário de cada item descrito nesta relação.

16.1.9. Comprovação de Experiência em Prestação de Serviços Integrados: A licitante deverá comprovar, por meio de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, a execução prévia e satisfatória de serviços de locação de instrumentais cirúrgicos que englobem, concomitantemente, o fornecimento de caixas de instrumentais, a manutenção preventiva e corretiva (incluindo afiação e reposição) e o controle dos instrumentais com identificação e rastreabilidade. Esta exigência visa a garantir que a Contratada possua uma visão holística e capacidade comprovada para gerenciar todo o ecossistema do instrumental.

16.1.10. Qualificação da Equipe Técnica Especializada: A licitante deverá apresentar comprovação de que possui em seu quadro permanente, profissional(is) técnico(s) com formação e experiência comprovada em instrumentais cirúrgicos, por meio de certidões ou registros de cursos/capacitações específicos na área.

16.1.11. Capacidade de Reposição e Logística Expedita: A licitante deverá demonstrar capacidade logística e de estoque que garanta a reposição de instrumentais extraviados ou danificados em até 48 (quarenta e oito) horas úteis após a notificação, apresentando, para tanto, declaração de sua capacidade de pronta entrega e estrutura de logística.

16.1.12. Programa de Treinamento da Equipe Hospitalar: A licitante deverá apresentar plano detalhado de treinamento para a equipe técnica e assistencial do hospital, abordando a correta manipulação dos instrumentais, o uso dos containers, os procedimentos de controle, e as boas práticas relacionadas à manutenção e esterilização. A comprovação de execução de treinamentos similares em outras instituições será um diferencial.

### 16.2. Documentações referentes à Proponente

16.2.1. Comprovar através de cópia autenticada a Licença de Funcionamento conforme legislação vigente, Alvará Sanitário atualizado ou Cadastramento definitivo da empresa proponente, bem como do fabricante ou detentora do Registro do Produto no Brasil, emitido por órgão da Vigilância Sanitária local.

16.2.2. Comprovar através de cópia autenticada, a Autorização de Funcionamento (AFE), da empresa proponente, emitida pelo órgão competente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA – MS.

16.2.3. Apresentar comprovante de Responsabilidade Técnica em vigor da empresa proponente, exercida por um profissional habilitado, emitido pelo respectivo Conselho de Classe.

16.2.4. Atestados que comprovem a prestação de serviço anterior, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, sendo que cada um deles deverá ser equivalente às características e quantidades admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim consideradas minimamente 50% da execução, pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da contratação.

16.2.5. Somatório de atestados de capacidade técnico operacional: será admitido o somatório de atestados para a comprovação da capacidade técnica do licitante requerida no item 16.2.4.

## 17. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

17.1. Menor Preço Global Mensal estimado, desde que atendido os critérios técnicos descritos no presente Termo de Referência.

## 18. DOS DISPOSITIVOS GERAIS

À Unidade Requisitante fica reservado o direito de solicitar, a qualquer tempo, dentro dos prazos estabelecidos por ela e à custa do proponente, amostras, documentos, informações referentes aos serviços a serem prestados, laudos comprobatórios da realização de ensaios das normas relacionadas, ou atestados de vistoria expedidos por órgão oficial fiscalizador que comprovem a condição de conformidade com as exigências da legislação pertinente e/ou com as suas normas regulamentadoras.

# ANEXOS

## ANEXO I - ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS)

### FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

Contrato nº: Unidade: Período: Data: Contratada:

Responsável pela Fiscalização: Gestor do Contrato:

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO E CÁLCULO DA PONTUAÇÃO:

- Para cada subitem avaliado (ex: "Serviço de manutenção preventiva realizado a contento"), o fiscal deverá assinalar uma das opções de desempenho: Ótimo, Bom, Regular, Ruim.

- Cada opção de desempenho terá um valor numérico correspondente (Pontuação Base), a ser definido pela CONTRATANTE na Tabela de Ponderação abaixo. Por exemplo: Ótimo = 100, Bom = 75, Regular = 50, Ruim = 0.

- A categoria "PERIODICIDADE" (número de vezes que a empresa foi solicitada a comparecer) é um critério descritivo e poderá ser utilizada para contextualizar a avaliação das demais categorias ou ter uma ponderação específica se a CONTRATANTE assim definir em sua Tabela de Ponderação.

- A Pontuação Final (x) será calculada com base na soma ponderada dos resultados de cada categoria. A CONTRATANTE deverá definir os pesos (e) para cada item de avaliação e para cada categoria, bem como a pontuação (a) para cada nível (Ótimo, Bom, Regular, Ruim) em um documento anexo ou nas instruções detalhadas para o Fiscal. A fórmula y = a X e é um exemplo de como a pontuação de um item pode ser calculada, onde a seria a Pontuação Base e e o Peso (ponderação) do item.

- A "Soma (i)" e "Soma (j)" na tabela final se referem à agregação dessas pontuações para o cálculo do percentual da fatura. A metodologia exata de como essas somas são calculadas e como se convertem no "Resultado Final" (x) e no "Ajuste no Pagamento" deve ser detalhada internamente pela CONTRATANTE ou em um documento de apoio ao Fiscal.

EXEMPLO DE PONTUAÇÃO BASE PARA CADA NÍVEL (A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE):

- Ótimo: 100 pontos

- Bom: 75 pontos

- Regular: 50 pontos

- Ruim: 0 pontos

PERIODICIDADE – Quantidade de vezes que a empresa foi solicitada a comparecer para realizar serviços no mês. (Marcar uma ou mais opções, conforme aplicável)

- 1 vez

- 2 vezes

- 3 vezes

- Mais de 3

DESEMPENHO PROFISSIONAL – Habilidade de realizar o serviço contratado de maneira correta e precisa.

| Avaliação | Ótimo | Bom | Regular | Ruim |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serviço de manutenção preventiva realizado a contento | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Serviço de manutenção preventiva realizado no prazo | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Serviço de manutenção corretiva realizado no prazo (Preencher apenas quando tiver ocorrido esse serviço) | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Apresenta os laudos de manutenções e gestão mensais | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

PRODUTOS – Funcionalidade das caixas e instrumentais locados pelo contrato.

| Avaliação | Ótimo | Bom | Regular | Ruim |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Os instrumentais e caixas apresentam funcionalidade regular. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Os instrumentais e caixas estão livres de rebarbas, sinais de oxidação, fissuras ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua finalidade. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Os instrumentais e caixas apresentam marcação em pelo menos 90%. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Os quantitativos locados foram mantidos em pelo menos 90%, com as devidas substituições. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

COMUNICAÇÃO – Facilidade de se comunicar com a empresa para abertura de chamados e outros procedimentos.

| Avaliação | Ótimo | Bom | Regular | Ruim |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A empresa mantém atualizado os telefones e e-mails para contato. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Mantém diálogo frequente com a fiscalização mantendo-a informados acerca da manutenção/ substituição dos produtos. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| Se expressa de maneira correta e de fácil entendimento, respondendo rapidamente às solicitações, conforme preconizado. | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

| Item | (a)Qde (Pontuação Base) | (e)Peso (Ponderação) | (y)Pontuação do Item (y = a x e) |
| --- | --- | --- | --- |
| (para cada item avaliado, conforme definido pela CONTRATANTE) |  |  |  |

Soma Total de Pontos (Soma (i)): [Preencher] Pontuação Máxima Possível (Soma (j)): [Preencher]

### Resultado da avaliação e ajuste no pagamento da fatura

| Resultado da Avaliação (Percentual da Pontuação Total) | Percentual da Fatura |
| --- | --- |
| ≥ 80% | 100% da Fatura |
| Entre 60% a 79.9% | 90% da Fatura |
| Entre 45.1% a 59.9% | 80% da Fatura |
| ≤ 45% | 70% da Fatura e acionar Empresa para justificativa |

No caso de avaliações nas faixas Regular e Ruim, obrigatoriamente a empresa deverá fazer justificativa em até 5 (cinco) dias úteis para análise da Administração que farão parte de processo de análise de não conformidade grave. O não envio ou a avaliação de não procedência da justificativa apresentada acarretará punição contratual nos termos da cláusula de penalidade do contrato.

| Unidade: | Unidade: |
| --- | --- |
| Nome: | Nome: |
| Função: | Função: |
| RG: | RG: |

No caso do prestador não concordar em assinar a Avaliação de Nível de Serviço, as testemunhas abaixo estão cientes e atestam que a avaliação ocorreu e o funcionário da empresa foi devidamente cientificado.

| Unidade: | Unidade: |
| --- | --- |
| Nome: | Nome: |
| Função: | Função: |
| RG: | RG: |

## ANEXO II – A – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A empresa [Nome da Empresa], estabelecida na [Endereço da Empresa], inscrita no CNPJ sob nº [CNPJ da Empresa], telefone: [Telefone da Empresa], e-mail: [E-mail da Empresa], propõe fornecer ao Complexo Hospitalar do Mandaqui, em atendimento a presente contratação para Locação de Caixas Cirúrgicas com Instrumentais de diversas especialidades médicas, incluindo Manutenção Preventiva e Corretiva, conforme abaixo discriminado:

### Declarações da Proposta Comercial:

Informamos que nesta proposta estão computados todos os custos (diretos e indiretos) inerentes aos fornecimentos dos produtos, não cabendo posteriormente ao certame onerar essa administração com custos para o cumprimento dessas obrigações.

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da emissão.

Declara, ainda, especificamente, que por ocasião da assinatura do Termo de Contrato, disporá dos elementos necessários para cumprimento do contrato. O serviço obedecerá às exigências preestabelecidas no Termo de Referência.

Declara, outrossim, que por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e condições do Termo de Referência relativas a contratação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 14.133/21 e demais normas complementares.

O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no BANCO DO BRASIL S/A, em nome do credor, conforme estabelecido no Decreto nº 51.197 publicado no D.O.C. do dia 23 de Janeiro de 2010, após o cumprimento mensal de todas as condições estabelecidas em Contrato.

AGÊNCIA BANCO DO BRASIL Nº [Número da Agência]

CONTA CORRENTE Nº [Número da Conta Corrente]

São Paulo, [Dia] de [Mês] de [Ano].

(Nome e assinatura do representante legal) RG: Cargo:

*Preenchimento Obrigatório*

ATENÇÃO: A Proponente deverá anexar à sua Proposta Comercial a “descrição técnica detalhada de todos os produtos ofertados”. Não deve ser copiada a descrição do Termo de Referência, ou seja, a Proponente deverá descrever exatamente as características dos produtos por ela ofertados.

## ANEXO II – B – MODELO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO POR ITEM (PARA SER PREENCHIDO PELA CONTRATADA.)

| ITEM | QTD | NOME DA CAIXA | Valor por Caixa | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Caixa para Cirurgia Media Geral |  |  |
| 2 | 5 | Caixa para Laparotomia Pediátrica |  |  |
| 3 | 5 | Caixa para Laparotomia Adulta |  |  |
| 4 | 2 | Caixa Válvula Iluminada |  |  |
| 5 | 3 | Afastador Modular |  |  |
| 6 | 3 | Suporte para Crânio |  |  |
| 7 | 3 | Afastador Leyla |  |  |
| 8 | 60 | Containers de Diversos Tamanhos |  |  |
| 9 | 6 | Caixa Laparotomia Infantil Dr. Ricardo |  |  |
| 10 | 6 | Caixa Cirurgia Infantil |  |  |
| 11 | 2 | Caixa Tireoidectómica |  |  |
| 12 | 10 | Caixa Cesárea |  |  |
| 13 | 10 | Caixa Parto Normal |  |  |
| 14 | 2 | Caixa Laparotomia CO |  |  |
| 15 | 3 | Caixa Colpoperineoplastia (CPP+KK) |  |  |
| 16 | 2 | Caixa H.V sem Prolapso |  |  |
| 17 | 2 | Caixa Mastectomia |  |  |
| 18 | 2 | Caixa Histerectomia Vaginal |  |  |
| 19 | 2 | Caixa Histerectomia Total Abdominal |  |  |
| 20 | 3 | Caixa Trepanação DVE n°1 |  |  |
| 21 | 3 | Caixa Craniotomia |  |  |
| 22 | 3 | Caixa de Mão |  |  |
| 23 | 3 | Caixa de Pé |  |  |
| 24 | 3 | Caixa Complemento de Ortopedia |  |  |
| 25 | 3 | Caixa Afastador de Ombro |  |  |
| 26 | 2 | Caixa Mamoplastia |  |  |
| 27 | 2 | Caixa Amputação |  |  |
| 28 | 1 | Caixa Vascular |  |  |
|  | 161 | TOTAL GLOBAL |  | R$ - |

|  |  | Caixa (NOME DA CAIXA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | QTD | DESCRITIVO | CÓDIGO | ANVISA |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

## ANEXO III – A – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

Pregão nº [Número do Pregão] /202_ Processo nº [Número do Processo]

OBJETO: Contratação de empresa para Locação de Caixas Cirúrgicas com Instrumentais de diversas especialidades médicas, incluindo Manutenção Preventiva e Corretiva.

Na condição de representante da Diretoria Administrativa da Unidade [Nome da Unidade], atesto que o(a) Sr.(a) [Nome do Representante], portador da Carteira de Identidade R.G. nº [RG do Representante], da empresa [Nome da Empresa], que para conclusão de orçamento, examinou o local e o seu entorno, onde serão prestados os serviços e ficou ciente das condições de execução dos trabalhos.

(assinatura e identificação do representante da Dir. Administrativa da Unidade) Nome Legível: RF: Cargo/ função:

## ANEXO III - B – MODELO DE DECLARAÇÃO CONHECIMENTO

### DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES, LOCAIS E PECULIARIDADES DO OBJETO PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DESTA LICITAÇÃO.

Pregão nº [Número do Pregão]/202_ Processo nº [Número do Processo]

OBJETO: Contratação de empresa para Locação de Caixas Cirúrgicas com Instrumentais de diversas especialidades médicas, incluindo Manutenção Preventiva e Corretiva.

Declaramos, sob as penalidades da lei, que temos pleno conhecimento das condições, dados e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos no(s) local(ais) onde será(ão) executado(s) o objeto do presente PREGÃO, cujos elementos incidem diretamente na formulação de nossa proposta e perfeito cumprimento da futura contratação.

Não cabe, por desconhecimento, qualquer questionamento ou reivindicação futura de nossa parte que venham a ensejar avenças técnicas ou financeiras.

Local e data,

(assinatura e identificação do representante legal/procurador da Licitante) Nome Legível: RG: Cargo/ função: