## Planilha1
Tamanho | Para quais Caixas | Descritivo | Quantidade
Container Dental 310x190x100mm | Micro Neuro, Amigdala | Container (sistema de recipiente rígido de esterilização), TAMANHO EXTERNO aproximado de 310 x190 x 100 mm, podendo sofrer uma variação até no máximo 15 mm, para mais ou para menos, reutilizável, compatível ao método de esterilização a vapor sob pressão. Base e tampa fabricadas em material termoestável, resistente a deformidades (temperatura, quedas, arranhões e pressão), e com sistema de barreira integrado. Deve possuir junta de vedação que garanta um perfeito assentamento entre a tampa e a caixa do sistema.Os filtros deverão ser permanentes do tipo labirinto. | 0
Com sistema de fechamento de travas seguro, que permita lacrar, para abertura asséptica do container; alças ergonômicas que facilitem o manuseio e transporte pelo usuário. Deve permitir o empilhamento dos containers dentro da autoclave sem comprometer a retirada de ar, assim como a penetração e circulação de vapor dentro e entre os containers.
A cor da tampa do container será definida na finalização do pedido. O container deverá ser fornecido com:
· Filtro(s) permanente(s) do tipo labirinto em quantidade adequada ao tamanho/modelo do container;
· Cesto interno em aço inoxidável, perfurados, compatível com o tamanho do container;
Malhas de silicone compatível com o cesto (especificar dimensões)
Container P 300x280x135mm | Delicada, Crânio, Rinossepto | Container (sistema de recipiente rígido de esterilização), TAMANHO EXTERNO aproximado de 300 x280 x 135 mm, podendo sofrer uma variação até no máximo 15 mm, para mais ou para menos, reutilizável, compatível ao método de esterilização a vapor sob pressão. Base e tampa fabricadas em material termoestável, resistente a deformidades (temperatura, quedas, arranhões e pressão), e com sistema de barreira integrado. Deve possuir junta de vedação que garanta um perfeito assentamento entre a tampa e a caixa do sistema.Os filtros deverão ser permanentes do tipo labirinto. | Y305.15W / Y300.01B / Y394.07 20
Com sistema de fechamento de travas seguro, que permita lacrar, para abertura asséptica do container; alças ergonômicas que facilitem o manuseio e transporte pelo usuário. Deve permitir o empilhamento dos containers dentro da autoclave sem comprometer a retirada de ar, assim como a penetração e circulação de vapor dentro e entre os containers.
A cor da tampa do container será definida na finalização do pedido. O container deverá ser fornecido com:
· Filtro(s) permanente(s) do tipo labirinto em quantidade adequada ao tamanho/modelo do container;
· Cesto interno em aço inoxidável, perfurados, compatível com o tamanho do container;
Malhas de silicone compatível com o cesto (especificar dimensões)
Container M 470x280x135mm | Válvula, Coronária, By Pass | Container (sistema de recipiente rígido de esterilização), TAMANHO EXTERNO aproximado de 470 x 280 x 135 mm, podendo sofrer uma variação até no máximo 15 mm, para mais ou para menos, reutilizável, compatível ao método de esterilização a vapor sob pressão. Base e tampa fabricadas em material termoestável, resistente a deformidades (temperatura, quedas, arranhões e pressão), e com sistema de barreira integrado. Deve possuir junta de vedação que garanta um perfeito assentamento entre a tampa e a caixa do sistema.Os filtros deverão ser permanentes do tipo labirinto. | Y205.15W / Y200.01B / Y294.07 10
Com sistema de fechamento de travas seguro, que permita lacrar, para abertura asséptica do container; alças ergonômicas que facilitem o manuseio e transporte pelo usuário. Deve permitir o empilhamento dos containers dentro da autoclave sem comprometer a retirada de ar, assim como a penetração e circulação de vapor dentro e entre os containers.
A cor da tampa do container será definida na finalização do pedido. O container deverá ser fornecido com:
· Filtro(s) permanente(s) do tipo labirinto em quantidade adequada ao tamanho/modelo do container;
· 02 (dois) cestos internos em aço inoxidável, perfurados, compatível com o tamanho do container;
02 malhas de silicone compatível com o cesto (especificar dimensões)
Container G 580x280x135mm | Obesidade, Videocirurgia | Container (sistema de recipiente rígido de esterilização), TAMANHO EXTERNO aproximado de 580 x 280 x 135 mm, podendo sofrer uma variação até no máximo 15 mm, para mais ou para menos, reutilizável, compatível ao método de esterilização a vapor sob pressão. Base e tampa fabricadas em material termoestável, resistente a deformidades (temperatura, quedas, arranhões e pressão), e com sistema de barreira integrado. Deve possuir junta de vedação que garanta um perfeito assentamento entre a tampa e a caixa do sistema.Os filtros deverão ser permanentes do tipo labirinto. | Y105.15W / Y100.01B / Y195.07 05
Com sistema de fechamento de travas seguro, que permita lacrar, para abertura asséptica do container; alças ergonômicas que facilitem o manuseio e transporte pelo usuário. Deve permitir o empilhamento dos containers dentro da autoclave sem comprometer a retirada de ar, assim como a penetração e circulação de vapor dentro e entre os containers.
A cor da tampa do container será definida na finalização do pedido. O container deverá ser fornecido com:
· Filtro(s) permanente(s) do tipo labirinto em quantidade adequada ao tamanho/modelo do container;
· 02 (dois) cestos internos em aço inoxidável, perfurados, compatível com o tamanho do container;
02 malhas de silicone compatível com o cesto (especificar dimensões)